Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация  медицинских изделий

| Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офтальмологический вискоэластичный раствор 3% | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната это высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный, он применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза. Натрия гиалуронат, используемый для изготовления, представляет собой высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и Nацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната поставляется в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля прилагается в качестве аксессуара. Вязкость 160 000-200 000 мПз, pH 7.0-7.5 Осмолярность 250-350мОсмол/л |
| 2 | Имплантант антиглаукомный | Дренаж монолитный, прозрачный, имеет зеленоватый оттенок.Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости. 2 отверстия, длина 6,3±0,05, ширина 3,0±0,05, размер отверстий 1-0,25 ± 0,05, 2-0,35 ±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,00065 г. Дренажи изготавливаются из биосовместимого пространственно-сшитого полимера на основе лапропа, монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты. Вид стерилизации – газовая (окись этилена). |
| 3 | Офтальмологический вискоэластичный раствор 2% | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната это высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный, он применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза. Натрия гиалуронат, используемый для изготовления, представляет собой высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и Nацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната поставляется в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля прилагается в качестве аксессуара. Вязкость 40000-60000 мПз, pH 7.0-7.5 Осмолярность 250-350мОсмол/л. |
| 4 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05%.Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере.рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты TrypanBlue 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 2 мл |
| 5 | Сетчатый эксплантодренаж | Дренаж монолитный, прозрачный, бесцветный. Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости. 96 отверстий, длина 6,0±0,05, ширина 4,0±0,05, размер отверстий 0,25±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,0022 г. Дренажи изготавливаются из биосовместимого пространственно-сшитого полимера на основе лапропа, монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты. Вид стерилизации – газовая (окись этилена). |
| 6 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05 |
| 7 | Системы управления потоками | Системы (блоки) управления потоками: Ultrasound FMS офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии.Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором. В набор входит: 1.Система управления потоками, кассета 2.Наконечник ультразвуковой (0,9 mm) 3.Рукав инфузионный (0,9 mm)В упаковке 6 шт. |
| 8 | Наконечники: ирригации\аспирации офтальмологическая | Наконечники: Ирригации\аспирации, Из Системы InfinitiVision Офтальмологическая являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе InfinitiVision и используются в процессе работы. В упаковке 4шт. |
| 9 | Линза интраокулярная асферическая | Линза интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой является моноблочными акриловыми линзами с ультрафиолетовым фильтром. Тип:Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11.0 мм от 0.0 до 15.0 Д, 10.7 мм от 15.5 до 22.0 Д, 10.5 от 22.5 до 30.0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6.2 мм от +00.00 до +15.00 dpt, 6.0 мм от +15.50 до +22.00 dpt, 5.6 мм от +22.50 до +30.00 dpt; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части:Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части:26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части:Моноблок, однокомпонентная,средняя ангуляция 0º; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 – 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д, От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д; Иммерсионное А-сканирование или ИОЛ Мастер A-Константа SRK/T: 118.5 ACD: 5.26 Хирургический фактор: 1.51 КонстантаHaigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191 Аппланационное А-сканирование А-Константа: 118.0 ACD: 4.96 Хирургический фактор: 1.22 * Приводятся приблизительные значения констант Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4.96 мм; Тип упаковки:Стеклянный флакон. Асферическая линза с усовершенствованной оптикой устраняет сферических аберраций и улучшает контрастную чувствительность. Линза изготовлена из гидрофильного акрила, который делает её намного устойчивее к возможным повреждениям во время процедур на YAG-лазере. Гидрофильный акрил более биосовместим при воспалении. Гидрофильный акрил менее склонен к биологическому загрязнению и имеет более низкие степени эндофтальмолита благодаря низкой степени залипания на ранней стадии и бактериальной плотности. В комплект включен Картридж для имплантации. |
| 10 | Набор офтальмологический для катарактальной хирургии | Набор офтальмологический для катарактальной хирургии. Характеристика линзы, материал -Асферическая гидрофильная акриловая Тип -Складная монолитная Назначение:ИОЛ для имплантации после факоэмульсификации Оптический диаметр - 6 мм Тип оптики: Асферичная, безаберрационная Диаметр общий - 12,5 мм Угол наклона гаптики - 5 град Форма гаптики - Модифицированная S-образная Константа "А" 118,0 Диапазон диоптрий от -5.0 Дптр. до +38.0 Дптр (от +14.5 Дптр до +24.5 с шагом 0,5 Дптр; от -5 Дптр до +14 Дптр и с +25 Дптр до +38 Дптр с шагом 1 Дптр) Минимальный разрез 2,2 мм Содержание воды в материале - "25.5 % +/- 2.0%" Глубина П/К 4,65 Хирургический фактор - 1,31 Технология изготовления - Вырезание формы из охлажденного акрила (crio lathing) Полный UV- фильтр Наличие Рефракционный индекс- 1,46 Прямоугольный край оптики и гаптики - Соответствие Оптическая часть круглая, выпуклая передняя и задняя поверхность- Соответствие Комплектация Контейнер со стерильным раствором, снабженный специальным держателем ИОЛ В комплект включен Система для имплантации. |
| 11 | Линза интраокулярная заднекамерная однокомпонентная | #### Диоптирийный ряд: от +6.0 D до +30.0 D с шагом в 0.5 диоптрии #### Диаметр: 6.0 мм #### Форма: Передняя сферическая поверхность, квадратный край #### Материал: UV-блокирующий гидрофобный акрил #### Рефракционный индекс: 1.47 при 35°С #### Дизайн кромки края: ProTEC матовый 360°(по всей кромке,) квадратный край 360 #### А-Константа: 118.4 #### Теоретическая глубина передней камеры: 5.2 мм #### Хирургический фактор: 1.45 мм #### Общая длина: 13.0 мм #### Стиль гаптики - С #### Материал: UV-блокирующий гидрофобный акрил #### Дизайн: Однокомпонентная,Тri-Fiх (З-х точечная фиксация) #### • Квадратная кромка ProTEC по всему краю линзы, предотвращает миграцию клеток эпителия (повторных катаракт меньше) #### • Матовая кромка края предотвращает блики и засветы внутри линзы, что влияет на ночное зрение #### • Отклонение гаптик линзы придает 3-х точечную фиксацию (положение линзы очень стабильное) #### • Отпалированнаягаптика способствует лучшему прохождению линзы в картридже #### • Число Аббе равно 57, устраняет большее количество хроматических аберраций. #### Гидрофобный акрил не проходит термическую обработку, каждая линза вытачивается отдельно, данный процесс полностью устраняет присутствие микровакуолей (glistening) внутри материала линзы. #### В комплект включен Картридж для имплантации. |
| 12 | Офтальмологический шовный материал | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся , монофиломентнаячерного цвета, с двумя атравматическими, шпателевидными иглами. Офтальмологический монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). Размер USP 5/0, длина нити 45см. Две иглы шпателевидные режущие окружности 1/4. |
| 13 | Ножи офтальмологические стерильные | # Нож копьевидный.Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения.Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. |
| 14 | Ножи офтальмологические стерильные | # Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения. Нож расслаиватель. Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной,аустенитовой(коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты.Нож-расслаиватель прямой. Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза; при проведении антиглаукомных операций. |
| 15 | Ножи офтальмологические стерильные | # Нож стандартный. Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения. Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс.Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Нож стандартный с одной режущей кромкой,15град. |
| 16 | Офтальмологический шовный материал | Офтальмологический монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал хирургическая стерильная, нерассасывающаяся , монофиломентная нейлон черного цвета, с двумя атравматическими, шпателевидными иглами черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). Размер USP 6/0, длина нити 45см. Две иглы шпателевидные режущие окружности 3/8. |
| 17 | Офтальмологический шовный материал | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой атравматической, однократного применения.Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из нейлона.Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (7/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. |
| 18 | Офтальмологический шовный материал | Офтальмологический монофиламентный, нерассасывающийся хирургическая, стерильная, шовный материал черного цвета, с двумя атравматическими, шпателевидными иглами изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). Размер USP 8/0, длина нити 45см. Две иглы шпателевидные режущие окружности 3/8. |
| 19 | Офтальмологический шовный материал | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал синего цвета, изготовленный из полипропилен. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности полипропилен. легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Размер USP 10/0 (M 0,2) шпателевидная-режущая прямая, длина нити от 20 cm окрашенная в (синий) цвет, размер иглы 2 Х 16,15-150µm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав эталлой, прямая игла. Соединение нити с атравматической иглой. |
| 20 | Офтальмологический шовный материал | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 9-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлона. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (9/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина иглы 0,14 мм, 3/8 окружности, под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. # Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. |
| 21 | Офтальмологический шовный материал | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлона.Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. |
| 22 | Офтальмологический шовный материал | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлона Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. |
| 23 | Ножи офтальмологические стерильные | Ножи стандартные офтальмологические стерильные, однократного применения. Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стандартный с одной режущей кромкой,45 град. |
| 24 | Ножи офтальмологические стерильные | # Нож тоннельный, стандартный стерильный.Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты. Нож изогнутый для тоннельного разреза 2,5 мм. |
| 25 | Ножи офтальмологические стерильные | Нож тоннельный, стандартный стерильный. Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой ( коррозионностойкая , хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты. Нож изогнутый для тоннельного разреза 2,2 мм. |
| 26 | Ирисретракторы | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрака. Различной модификации 3 вида: - Иридо-капсулярный. - Ирис-ретрактор. - 4-х угольный. |
| 27 | Спицы 2,0 х 400мм без упора | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза 2,0 х 400мм без упора |
| 28 | Спицы 1,0 х 150мм без упора | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза 1,0 х 150мм без упора |
| 29 | Спицы 2,0 х 400мм с упором. | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза 2,0 х 400мм с упором |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

г.Караганда, ул.Муканова 5/3.

2) Обеспечить  страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки  до момента  поставки  конечному  получателю, предоставить  сертификат  установленного образца на медицинские изделия, при поставке.(подтвердить гарантийным письмом).

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

и.о.Директора                                                                                                                        Жүкен Т.Т.