Приложение 2

к  тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование медицинской техники | Техническая спецификация, характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Генератор электрохирургический нейрохирургический |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика медицинской техники | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Аппарат электрохирургический | Аппарат электрохирургический с мониторингом сопротивления тканей. Аппарат электрохирургический с изолированными выходами, который дает энергию для рассечения, обезвоживания и фульгурации тканей во время биполярных и монополярных хирургических операции. Аппарат электрохирургический в процессе работы непрерывно мониторирует импеданс ткани через активный электрод для корректировки выходной мощности не менее 434 000 раз в секунду. Наличие технологии компенсации сопротивления ткани в зоне активного электрода. Наличие на передней панели следующих элементов: жидкокристаллического сенсорного дисплея с диагональю разделенного на три сегмента (для раздельного отображения параметров); кнопка включения/выключения; порт подключения биполярных инструментов; двух портов для подключения монополярных инструментов; порт для подключения возвратного электрода пациента; кнопки восстановления настроек; кнопки регулировки громкости; кнопка меню настроек. Наличие на задней панели аппарата: двух портов для подключения монополярных педалей; педали биполярной; кабеля питания; USB- порт и порт –Ethernet; клемма эквипотенциального заземления; отсек предохранителей. Конфигурация выхода: изолированный выход. Охлаждение естественное и вентилятор. Дисплей : сенсорный ЖК-дисплей диагональю Корпус: Магний. Аппарат обладает возможностью работы сразу на два операционных поля, благодаря наличию адаптера ( при наличии разветвителя кабеля возвратного электрода) Монополярные режимы: * CUT (рассечение) имеет два подрежима: - Pure (Чистое рассечение) Диапазон мощности: Выкл., 1-300 Вт; пиковое напряжение: 1287 В. - Blend (Смешанное рассечение) Диапазон мощности: Выкл., 1-200 Вт; пиковое напряжение: 2178 В. . * Режим Valleylab Диапазон мощности: 5—60 Вт; пиковое напряжение: 2783 В. . * СОАG (Коагуляция) имеет подрежимы: - SОFТ (Мягкая коагуляция) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 264 В. - FULGURATE (Фульгурация) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 3448 В. - SHARED FULGURATE (Совместная фульгурация) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 3448 В. - SPRAY (Спрей) Диапазон мощности: Выкл., 1-—120 Вт; пиковое напряжение: 3932 В. - SHARED SPRAY (Совместный спрей) Диапазон мощности: Выкл., 1—120 Вт; пиковое напряжение: 3932 В. Биполярные режимы: *PRECISE (Точный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 284 В. * STANDARD (Стандартный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 415 В. * MACRO (Макробиполярный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 530 В. Уровни воздействия в биполярном режиме: * LOW (Низкий) Диапазон мощности: Выкл., 1-15 Вт; пиковое напряжение: 133 В. * MEDIUM (Средний) Диапазон мощности: 16—40 Вт; пиковое напряжение: 214 В. *HIGH (Высокий) Диапазон мощности: 45-95 Вт; пиковое напряжение: 462 В. Режимы рассечения: Режим PURE CUT (Чистое рассечение) обеспечивает чистый, точный разрез любой ткани без гемостаза или с небольшим гемостазом. В режиме BLEND CUT (Смешанное рассечение) используется традиционная смешанная форма выходных электрических параметров, что обеспечивает более медленное рассечение с одновременным поддержанием гемостаза. Режим VALLEYLAB - это уникальное сочетание гемостаза и рассечения, позволяющее пользователю замедлять процедуру для обеспечения лучшего гемостаза и увеличивать ее скорость для ускорения рассечения. Режимы коагуляции: Режим SOFT (Мягкая коагуляция) обеспечивает высушивание ткани со сравнительно меньшей скоростью и ее нагревание на большей глубине. Обычно это делается с использованием. шарового электрода. Режим FULGURATE (Фульгурация) обеспечивает коагуляцию ткани за счет искрения на активном электроде, наводимого через воздух на ткань пациента. Режим SPRAY (Спрей) обеспечивает более обширную фульгурацию; при этом проникновение меньше, а поверхность затрагиваемой ткани больше, чем в режиме «FULGURATE» (Фульгурация). режиме «FULGURATE» (Фульгурация). Режим SHARED (Совместный) позволяет одновременно активировать два монополярных инструмента в режиме «FULGURATE» (Фульгурация) или «SPRAY» (Спрей). Задается одно значение мощности, которая распределяется между двумя инструментами. Система мониторинга качества контакта нейтрального электрода с пациентом. Частота 64-76 кГц. Ток < 100 mkA RMS. Диапазон чувствительности импеданса от 5 ОМ до 135 Ом. Точность импеданса (RF не активирована)±7Ω Точность импеданса (RF активирована) высокая Выходные формы волн: Биполярные режимы: LOW 434 кГц. ± 10% непрерывной синусоиды MEDIUM 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды HIGH 434 кГц ±10% непрерывной синусоиды PRECISE 434 кГц +/- 10% непрерывной синусоиды STANDARD 434 кГц +/- 10% непрерывной синусоиды . MACRO 434 кГц +/- 10% непрерывная синусоида. Аппарат оснащен аутобиполярной функцией, которая настраивает систему на автоматическое включение и прекращение подачи энергии в биполярном режиме. При использовании ножной педали аутобиполярная функция должна отключаться. Для включения подачи энергии, сопротивление ткани, захваченной биполярным инструментом, должно находиться в пределах диапазона — до 2200 Ом. Если во время работы сопротивление превышает 4000 Ом, подача РЧэнергии прекращается. Диапазон полного сопротивления активации является функцией безопасности, предотвращающей подачу радиочастотной энергии, если полное сопротивление ткани в браншах инструмента не соответствует ожидаемому диапазону. Монополярное рассечение: CUT 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды. BLEND 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов 50% рабочий цикл. VALLEYLAB РЕЖИМ: VALLEYLAB 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов 25% рабочего цикла. Монополярная коагуляция: SOFT 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды FULGURATE 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла. SHARED FULGURATE 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла. SPRAY 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 21,1 кГц ± 10% 4,76% рабочего цикла. HARED SPRAY 434 кГц ± 10% демпифированные синусоидальные всплески с частотой повторения 21,1 кГц ± 10% 4,76% рабочего цикла. Габаритные размеры: (В) 14,6 х (Ш) 33,5 х (Д) 43,6 см. Вес: 8,8 кг. Внутренняя память 8 Гб. При выключении и отсоединении от сети электропитания аппарат сохраняет все запрограммированные пользовательские функции, калибровку и статистические. данные. Входящее электричество: Напряжение 2208. Диапазон линейного напряжения 198-264 В. Дианазон линейной частоты 47- 63 Гц. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Педаль моноплярная | Низкопрофильный монополярный педальный переключатель для электрохирургического генератора. Изготовлен из высококачественного литого алюминия и имеет высокочувствительные ножные педали с маркировкой цвета (синий и желтый). Оснащен нескользящей резиновой основой, водонепроницаемыми контактами и взрывобезопасен, а также разделительной перегородкой между педалями "резания" и "коагуляции". Длина кабеля - 4,6 метра. | 1 шт |
|  |  | 3. | Педаль стандартная биполярная | Ножной переключатель, биполярный для активации биполярных инструментов. Одноклавишный. Длина кабеля составляет не менее 4,5 м. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Тележка подставка универсальная | Подставка-держатель (тележка) для оборудования. Основание четырехколесное; два колеса с тормозом, два без. Наличие двух держателей для кабелей на задней стороне тележки. Наличие полки и ручки для транспортировки. | 1 шт |
|  |  | 2. | Ручка электрохирургическая с клавишным управлением, многоразовая | Электрохирургическая ручка ручного управления многоразового использования. Имеет многоразовый электрод лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором. Нестерильная. Силиконовый кабель длиной не менее 4,6м. Выдерживает не менее 50 использовании и стерилизаци. Паровая или газовая (окись этилена) стерилизация | 5 шт |
|  |  | 3. | Разветвитель пластин пациента | Наличие специального адаптера для режима Valleylab для одновременного подключения двух возвратных электродов. Позволяет работать двум врачам хирургам | 1 шт |
|  |  | 4. | Пинцет байонетный | Пинцет биполярный байонетный, коагуляционный. Изогнутый. Изолированный. Полированные бранши. Общая длина 19,7см. Ширина браншей 1,5мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
|  |  | 5. | Пинцет байонетный | Пинцет биполярный байонетный., коагуляционный. Прямой. Изолированный. Полированные бранши. Общая длинна 17,8см. Ширина браншей 1,5мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Инструмент электрохирургический | Инструмент электрохирургический. Позволяет использовать специальный монополярный режим Valleylab. Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической дисекции Valleylab. Бегунок изменения мощности на инструменте. Имеет электрод лезвие с шестигранным фиксатором и антипригарным покрытием. Допускают использование со всеми стандартными электродами посадочного диаметра 2,4мм. Комплектуется держателем инструментов. Кабель 3м и вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания. | 25 шт. |
|  |  | 2. | Расссейвающий электрод с гидрогелем для взрослых | Нейтральный электрод взрослый, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Для генераторов c функцией контроля контакта рассеивающего электрода и пациента. Для пациентов с массой тела более 13.6 кг. | 50 шт. |
|  |  | 3. | Очиститель электродов абразивный | Очиститель электродов абразивный для электродов из нержавеющей стали. Стерильный, одноразовый. Размер 5 см х 5см. Липкая тыльная сторона. Виден в рентгеновских лучах. | 100 шт. |
|  |  | 4. | Удлинитель электрода прямой. | Удлинитель электрода прямой. Для электродов со стандартным посадочным диаметром 2,4мм. Общая длина 13см. Позволяет добиться удлинения стандартного электрода на 10,2см | 5 |
|  |  | 5. | Электрод-лезвия из нержавеющей стали | Электрод лезвие для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый. Шестигранный фиксатор. Общая длинна 6,2см. Длинна рабочей части 2,54 см | 150 шт. |
|  |  | 6. | Электрод игла из нержавеющей стали | Электрод игла для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый. Общая длинна 7,2см. длинна рабочей части 2,8см. Диаметр острия 0,762мм | 150шт. |
|  |  | 7. | Электрод-шарик из нержавеющий стали | Электрод шарик для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый.Диаметр Шарика 5мм. Общая длина 5,33см. Длина рабочей части 1см. | 150шт. |
|  |  | 8. | Электрод петля, вольфрамовая | Электрод петля вольфрамовый монополярный для работы с ручками монополярными. Одноразовый. Размер петли 10мм х 8м. длина 5,33см | 10шт. |
|  |  | 9. | Кабель биполярный для инструментов с управлением педалью | Биполярный кабель-адаптер к пинцетам коагуляционным. Стандартный двухштырьковый разьем. Литая вилка. Длинна кабеля 3,6м. | 50шт. |
| 4 | условия эксплуатации | Площадь помещения не менее 10м2 Оптимальные условия эксплуотации: Окружающая температура 20-300С Относительная влажность 30-75% Атмосферное давление 70-106кПА Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 150 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов. - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

К  закупаемой   медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)  наличие  государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в соответствии  с  положениями  Кодекса  и  порядком,  определенным уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  за  исключением лекарственных  препаратов,  изготовленных  в  аптеках,  орфанных  препаратов, включенных  в  перечень  орфанных  препаратов,  утвержденный уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  незарегистрированных лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного  уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения, комплектующих,  входящих  в  состав  изделия  медицинского  назначения  и  не используемых  в  качестве  самостоятельного  изделия  или  устройства;  в  случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве  –  наличие государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в  качестве  единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При  этом  допускается  превышение  предлагаемых  функциональных, технических,  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  медицинской техники требованиям технической спецификации;

3)  непревышение  утвержденных  уполномоченным  органом  в  области здравоохранения  предельных  цен  по  международному  непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или  приглашении  на  закуп,  за  исключением  незарегистрированных лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их  безопасности,  эффективности  и  качества,  в  соответствии  с  Правилами хранения  и  транспортировки  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий  требованиям законодательства  Республики  Казахстан  и  порядку,  установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  о  единстве измерений.

Отсутствие  необходимости  внесения  медицинской  техники  в  реестр государственной  системы  единства  измерений  Республики  Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8)  соблюдение  количества,  качества  и  сроков  поставки  или  оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9)  наличие  документа,  подтверждающего  поставку  потенциальным поставщиком,  имеющим  статус  производителя  либо  официального представителя производителя.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный поставщик обязуется:

1. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется инженерами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Техническое (сервисное) обслуживание не менее двух раз в год.

3. Обучить работников Заказчика на рабочем месте в момент установки оборудования.

4. Поставка товара установка, наладка, запуск, проверку их характеристик. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик на  соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) .

5. При поставке Товара предоставить сертификат соответствия продукции, подтверждающего оценки качество Товара, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-282/2020 «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан».

6. При поставке Товара предоставить руководство по эксплуатации.

7. Произвести первичную поверку медицинской техники и предоставить сертификат о поверке при поставке Товара.

Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В/380 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см).

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области    Директор                                                                               Курмангалиев Е.Т.