Приложение 2

к  тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № лота | Наименование медицинской техники | Единица измерения | Техническая спецификация, характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Видеоколоноскоп | штука | Доукомплектация к имеющемуся видеокомплексу, к имеющемуся видеопроцессору Pentax EPK-3000. совместим с имеющимся видеокомплексом Pentax. Видеоколоноскоп, Должен обеспечивать высококачественное изображение и может использоваться с большим количеством инструментов и аспирации, предназначена для рутинных исследований, а также для проведения лечебных процедур. Технические характеристики: Угол поля зрения: не менее 140 град. Глубина резкости: не менее 3 — 100 мм Изгиб дистального конца вверх-вниз: не менее 180 град. Изгиб дистального конца влево-вправо: не менее 160 град. Диаметр дистального конца: не менее 13,2 мм. Диаметр вводимой трубки: не менее 13,2 мм. Диаметр рабочего канала: не менее 4,2 мм. Рабочая длина вводимой трубки: не менее 1700 мм. Общая длина: не менее 2023 мм. |

|  | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 30 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |
|  | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном оборудовании, установку, наладку и подключение медицинской техники. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области    И.о.Директора                                                                             Жүкен Т.Т.