Приложение 2

к  тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № лота | Наименование медицинской техники | Техническая спецификация, характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат электрохирургический |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика медицинской техники | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Аппарат электрохирургический | Аппарат электрохирургический с мониторингом сопротивления тканей. Аппарат электрохирургический с изолированными выходами, который дает энергию для рассечения, обезвоживания и фульгурации тканей во время биполярных и монополярных хирургических операции. Аппарат электрохирургический в процессе работы непрерывно мониторирует импеданс ткани через активный электрод для корректировки выходной мощности не менее 434 000 раз в секунду. Наличие технологии компенсации сопротивления ткани в зоне активного электрода. Наличие на передней панели следующих элементов: жидкокристаллического сенсорного дисплея с диагональю разделенного на три сегмента (для раздельного отображения параметров); кнопка включения/выключения; порт подключения биполярных инструментов; двух портов для подключения монополярных инструментов; порт для подключения возвратного электрода пациента; кнопки восстановления настроек; кнопки регулировки громкости; кнопка меню настроек. Наличие на задней панели аппарата: двух портов для подключения монополярных педалей; педали биполярной; кабеля питания; USB- порт и порт –Ethernet; клемма эквипотенциального заземления; отсек предохранителей. Конфигурация выхода: изолированный выход. Охлаждение естественное и вентилятор. Дисплей : сенсорный ЖК-дисплей диагональю Корпус: Магний. Аппарат обладает возможностью работы сразу на два операционных поля, благодаря наличию адаптера ( при наличии разветвителя кабеля возвратного электрода) Монополярные режимы: * CUT (рассечение) имеет два подрежима: - Pure (Чистое рассечение) Диапазон мощности: Выкл., 1-300 Вт; пиковое напряжение: 1287 В. - Blend (Смешанное рассечение) Диапазон мощности: Выкл., 1-200 Вт; пиковое напряжение: 2178 В. . * Режим Valleylab Диапазон мощности: 5—60 Вт; пиковое напряжение: 2783 В. . * СОАG (Коагуляция) имеет подрежимы: - SОFТ (Мягкая коагуляция) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 264 В. - FULGURATE (Фульгурация) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 3448 В. - SHARED FULGURATE (Совместная фульгурация) Диапазон мощности: Выкл., 1-120 Вт; пиковое напряжение: 3448 В. - SPRAY (Спрей) Диапазон мощности: Выкл., 1-—120 Вт; пиковое напряжение: 3932 В. - SHARED SPRAY (Совместный спрей) Диапазон мощности: Выкл., 1—120 Вт; пиковое напряжение: 3932 В. Биполярные режимы: *PRECISE (Точный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 284 В. * STANDARD (Стандартный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 415 В. * MACRO (Макробиполярный) Диапазон мощности: Выкл., 1-70 Вт; пиковое напряжение: 530 В. Уровни воздействия в биполярном режиме: * LOW (Низкий) Диапазон мощности: Выкл., 1-15 Вт; пиковое напряжение: 133 В. * MEDIUM (Средний) Диапазон мощности: 16—40 Вт; пиковое напряжение: 214 В. *HIGH (Высокий) Диапазон мощности: 45-95 Вт; пиковое напряжение: 462 В. Режимы рассечения: Режим PURE CUT (Чистое рассечение) обеспечивает чистый, точный разрез любой ткани без гемостаза или с небольшим гемостазом. В режиме BLEND CUT (Смешанное рассечение) используется традиционная смешанная форма выходных электрических параметров, что обеспечивает более медленное рассечение с одновременным поддержанием гемостаза. Режим VALLEYLAB - это уникальное сочетание гемостаза и рассечения, позволяющее пользователю замедлять процедуру для обеспечения лучшего гемостаза и увеличивать ее скорость для ускорения рассечения. Режимы коагуляции: Режим SOFT (Мягкая коагуляция) обеспечивает высушивание ткани со сравнительно меньшей скоростью и ее нагревание на большей глубине. Обычно это делается с использованием. шарового электрода. Режим FULGURATE (Фульгурация) обеспечивает коагуляцию ткани за счет искрения на активном электроде, наводимого через воздух на ткань пациента. Режим SPRAY (Спрей) обеспечивает более обширную фульгурацию; при этом проникновение меньше, а поверхность затрагиваемой ткани больше, чем в режиме «FULGURATE» (Фульгурация). режиме «FULGURATE» (Фульгурация). Режим SHARED (Совместный) позволяет одновременно активировать два монополярных инструмента в режиме «FULGURATE» (Фульгурация) или «SPRAY» (Спрей). Задается одно значение мощности, которая распределяется между двумя инструментами. Система мониторинга качества контакта нейтрального электрода с пациентом. Частота 64-76 кГц. Ток < 100 mkA RMS. Диапазон чувствительности импеданса от 5 ОМ до 135 Ом. Точность импеданса (RF не активирована)±7Ω Точность импеданса (RF активирована) высокая Выходные формы волн: Биполярные режимы: LOW 434 кГц. ± 10% непрерывной синусоиды MEDIUM 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды HIGH 434 кГц ±10% непрерывной синусоиды PRECISE 434 кГц +/- 10% непрерывной синусоиды STANDARD 434 кГц +/- 10% непрерывной синусоиды . MACRO 434 кГц +/- 10% непрерывная синусоида. Аппарат оснащен аутобиполярной функцией, которая настраивает систему на автоматическое включение и прекращение подачи энергии в биполярном режиме. При использовании ножной педали аутобиполярная функция должна отключаться. Для включения подачи энергии, сопротивление ткани, захваченной биполярным инструментом, должно находиться в пределах диапазона — до 2200 Ом. Если во время работы сопротивление превышает 4000 Ом, подача РЧэнергии прекращается. Диапазон полного сопротивления активации является функцией безопасности, предотвращающей подачу радиочастотной энергии, если полное сопротивление ткани в браншах инструмента не соответствует ожидаемому диапазону. Монополярное рассечение: CUT 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды. BLEND 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов 50% рабочий цикл. VALLEYLAB РЕЖИМ: VALLEYLAB 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов 25% рабочего цикла. Монополярная коагуляция: SOFT 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды FULGURATE 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла. SHARED FULGURATE 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла. SPRAY 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 21,1 кГц ± 10% 4,76% рабочего цикла. HARED SPRAY 434 кГц ± 10% демпифированные синусоидальные всплески с частотой повторения 21,1 кГц ± 10% 4,76% рабочего цикла. Габаритные размеры: (В) 14,6 х (Ш) 33,5 х (Д) 43,6 см. Вес: 8,8 кг. Внутренняя память 8 Гб. При выключении и отсоединении от сети электропитания аппарат сохраняет все запрограммированные пользовательские функции, калибровку и статистические. данные. Входящее электричество: Напряжение 2208. Диапазон линейного напряжения 198-264 В. Дианазон линейной частоты 47- 63 Гц. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Педаль моноплярная | Низкопрофильный монополярный педальный переключатель для электрохирургического генератора. Изготовлен из высококачественного литого алюминия и имеет высокочувствительные ножные педали с маркировкой цвета (синий и желтый). Оснащен нескользящей резиновой основой, водонепроницаемыми контактами и взрывобезопасен, а также разделительной перегородкой между педалями "резания" и "коагуляции". Длина кабеля - 4,6 метра. | 1 шт |
|  |  | 3. | Педаль стандартная биполярная | Ножной переключатель, биполярный для активации биполярных инструментов. Одноклавишный. Длина кабеля составляет не менее 4,5 м. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Тележка подставка универсальная | Подставка-держатель (тележка) для оборудования. Основание четырехколесное; два колеса с тормозом, два без. Наличие двух держателей для кабелей на задней стороне тележки. Наличие полки и ручки для транспортировки. | 1 шт |
|  |  | 2. | Ручка электрохирургическая с клавишным управлением, многоразовая | Электрохирургическая ручка ручного управления многоразового использования. Имеет многоразовый электрод лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором. Нестерильная. Силиконовый кабель длиной не менее 4,6м. Выдерживает не менее 50 использовании и стерилизаци. Паровая или газовая (окись этилена) стерилизация | 5 шт |
|  |  | 3. | Разветвитель пластин пациента | Наличие специального адаптера для режима Valleylab для одновременного подключения двух возвратных электродов. Позволяет работать двум врачам хирургам | 1 шт |
|  |  | 4. | Пинцет байонетный | Пинцет биполярный байонетный, коагуляционный. Изогнутый. Изолированный. Полированные бранши. Общая длина 19,7см. Ширина браншей 1,5мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
|  |  | 5. | Пинцет байонетный | Пинцет биполярный байонетный., коагуляционный. Прямой. Изолированный. Полированные бранши. Общая длинна 17,8см. Ширина браншей 1,5мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Инструмент электрохирургический | Инструмент электрохирургический. Позволяет использовать специальный монополярный режим Valleylab. Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической дисекции Valleylab. Бегунок изменения мощности на инструменте. Имеет электрод лезвие с шестигранным фиксатором и антипригарным покрытием. Допускают использование со всеми стандартными электродами посадочного диаметра 2,4мм. Комплектуется держателем инструментов. Кабель 3м и вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания. | 25 шт. |
|  |  | 2. | Расссейвающий электрод с гидрогелем для взрослых | Нейтральный электрод взрослый, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Для генераторов c функцией контроля контакта рассеивающего электрода и пациента. Для пациентов с массой тела более 13.6 кг. | 50 шт. |
|  |  | 3. | Очиститель электродов абразивный | Очиститель электродов абразивный для электродов из нержавеющей стали. Стерильный, одноразовый. Размер 5 см х 5см. Липкая тыльная сторона. Виден в рентгеновских лучах. | 100 шт. |
|  |  | 4. | Удлинитель электрода прямой. | Удлинитель электрода прямой. Для электродов со стандартным посадочным диаметром 2,4мм. Общая длина 13см. Позволяет добиться удлинения стандартного электрода на 10,2см | 5 |
|  |  | 5. | Электрод-лезвия из нержавеющей стали | Электрод лезвие для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый. Шестигранный фиксатор. Общая длинна 6,2см. Длинна рабочей части 2,54 см | 150 шт. |
|  |  | 6. | Электрод игла из нержавеющей стали | Электрод игла для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый. Общая длинна 7,2см. длинна рабочей части 2,8см. Диаметр острия 0,762мм | 150шт. |
|  |  | 7. | Электрод-шарик из нержавеющий стали | Электрод шарик для работы с ручками монополярными из нержавеющей стали. Одноразовый.Диаметр Шарика 5мм. Общая длина 5,33см. Длина рабочей части 1см. | 150шт. |
|  |  | 8. | Электрод петля, вольфрамовая | Электрод петля вольфрамовый монополярный для работы с ручками монополярными. Одноразовый. Размер петли 10мм х 8м. длина 5,33см | 10шт. |
|  |  | 9. | Кабель биполярный для инструментов с управлением педалью | Биполярный кабель-адаптер к пинцетам коагуляционным. Стандартный двухштырьковый разьем. Литая вилка. Длина кабеля 3,6м. | 50шт. |
| 4 | условия эксплуатации | Площадь помещения не менее 10м2 Оптимальные условия эксплуотации: Окружающая температура 20-300С Относительная влажность 30-75% Атмосферное давление 70-106кПА Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов. - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Блок аппарата базовый | Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: <10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности КлассⅠ, тип BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель для передачи электроэнергии аппарату | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель пациента | Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электроды конечностей | Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний | 4 шт. |
|  |  | 5 | Грудные электроды | Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний | 6 шт. |
|  |  | 6 | Батарея Li-lon | Тип батареи: Литий - ионная | 1 шт. |
|  |  | 6 | Бумага для регистрации данных | Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 7 | Гель для ЭКГ | Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Технические характеристики монитора Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов. - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике изделий) | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Характеристики и технические требования к наркозно-дыхательному аппарату: Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей или новорожденных – наличие. Поддержка газов: O2, N2O & Air. Газовое обеспечение: Газовая магистраль - О2, AIR, N2O. Давление источника газового питания - От 0.28 до 0.6 mPa. Контроль давления подачи газов - Манометры на каждый газ. Возможность подачи газов при отсутствии электропитания – наличие. Приводной газ – воздух. Входные соединители трубопроводов - фитинги с резьбой (NIST) для О2, AIR, N2O. Система защиты пациента от гипоксии: минимум 25%О2 в смеси. Дыхательный контур пациента взрослый - многоразовый. Ротаметры: Электронные на 3 газа – наличие. Механический ротаметр на смешанный свежий газ – наличие. Диапазон - Воздух: 0-10л/мин. О2: 0-10 л/мин. N2O: 0-10л/мин. Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV (Вентиляция с регулируемым объемом) – наличие. Режим вентиляции PCV (Вентиляция с регулируемым давлением) – наличие. Режим вентиляции PSV (Вентиляция с поддержкой давлением) – опционально. Режим вентиляции PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – опционально. Режим вентиляции SIMV (Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) (SIMV-VC/SIMV-PC) – опционально. АПНОЭ backup (PSV-PCV) – опционально. Ручная вентиляция – наличие. Stand-by – опционально. Автоматическая компенсация притока свежего газа – наличие. Экстренная подача О2 - до 75 л/мин. ACGO – наличие. ACGO используется единым выходом с вдыхательным – наличие. Параметры вентиляции: Дыхательный объем (VCV) не менее 20-1500 мл., Дыхательный объем (PCV) не менее 5-1500 мл. Частота дыханий от 4 до 100/мин. Диапазон давления 10-100 см Н2О. Инспираторная пауза - выкл, 5-60%. Время вдоха 0,4-5 сек. PEEP электронный - выкл, 4 - 30 см Н2О. I/E соотношение - от 4:1 до 1:8. Максимальный поток до 100 л/мин. Контур: Объём контура, 2.6Л. Стерилизация целого контура до 134ºС. Возможность демонтирования целого контура – наличие. Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги – наличие. Влагоуловитель – наличие. Материал контура PPSU. Датчики потока (на вдохе и на выдохе) - наличие. Клапан сброса избыточного давления – наличие. Клапан безопасности - позволяет пациенту дышать воздухом помещения при неисправности. Давление открытия Клапан APL - От 1 до 75 см Н2О. Испарители: Встроенное крепление испарителей - на 1 или 2 испарителя. Крепление selectatecwithinterlock – наличие. Парковочная позиция испарителей – опционально. Севофлюран – наличие. Изофлюран – опционально. Фторотан (Галотан) – опционально. Дезфлюран – опционально. Энфлюран – опционально. Емкость испарителя 350 мл. Сбор отработанных газов: пассивная AGSS система – наличие. Активная AGSS система – опционально. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем – наличие. Минутный объем – наличие. Пиковое давление – наличие. Среднее давление – наличие. Соотношение I/E – наличие. Концентрация О2 – наличие. PEEP – наличие. ЧДД – наличие. Комплайнс – наличие. Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 – при наличии модуля. Оксиметрия FiO2, ETO2 – при наличии модуля. Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O) – при наличии модуля. Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика) – при наличии модуля. Мониторинг глубины анестезии – BIS – при наличии модуля. Регулируемые тревоги: Потеря питания – наличие. Низкий заряд батареи – наличие. Низкая концентрация О2 – наличие. Высокое давление – наличие. Низкое давление – наличие. АПНОЭ пациента – наличие. Высокий ДО – наличие. Низкий ДО – наличие. Высокий МО – наличие. Низкий МО – наличие. При недостаточной подаче свежих газов – наличие. Концентрация СО2 – наличие. Концентрация летучих анестетиков – наличие. Установки BIS – наличие. Отображение на экране: Графическое отображение показателей электронных ротаметров – наличие. Параметры и режимы вентиляции – наличие. Мониторируемые показатели – наличие. Кривые мониторинга дыхательных функций – 3 кривых. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – возможность. Капнография – наличие. Тревог – наличие. Таймер длительности анестезии – наличие. Тренды: Длительность - 24 часа по ТVe, Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2. Разрешение: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Антистатические колеса со стопорами – наличие. Модули газа, встраиваемые в корпус НДА, не требующие дополнительного монитора: Модуль капнометрии CO2: Диапазон измерений не менее 0–99ммHg. Разрешение 1 ммHg. Точность ±2 ммHg (0–40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream (в боковом потоке) – опционально. Mainstream (в основном потоке) – опционально. Microstream (в микропотоке) – опционально. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, waveforms. Модуль Газонализа – Мультигаз – опционально. Анестетики – опционально. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии BIS - при наличии модуля: Метод - Биспектральный анализ ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100. Расчетные параметры - SQI, EMG, SR, SEF, TP. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – при наличии модуля. Встроенный аспиратор – опционально. Питание 220 В 50 Гц. Цветной дисплей высокого разрешения с возможностью сенсорного управления.Графический дисплей: Цветной ЖК с возможностью сенсорного управления – наличие. Размер экрана не менее 15 дюймов. Разрешение экрана 800×600. Поддержка газов: O2, N2O & Air Диапазон воздуха: от 0 до 10 л/мин. Диапазон O2: от 0 до 10 л/мин. Диапазон N2O: от 0 до 10 л/мин. Погрешность: <10% отображаемого значения (при 20℃ и 101,3 кПа, для значений потока 10—100% от полной шкалы) |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ротаметр электронный 3 газов | Ротаметр электронный 3 газов (О2, N2O&Air) Электронные ротаметры представлены на сенсорном TFT-экране. Ротаметр общего потока позволяет увидеть суммарный поток газа даже при отключении питания. |  |  |
|  |  | 3 | Шланг подачи O2 в комплекте(немецкий стандарт) | В комплекте шланг подачи О2 длиной 3 метра. Линии подачи сжатых газов - 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг подачи воздуха в комплекте(немецкий стандарт) | В комплекте шланг подачи воздуха длиной 3 метра. Линии подачи сжатых газов - 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг подачи N2O в комплекте(немецкий стандарт) | В комплекте шланг подачи N2O длиной 3 метра. Линии подачи сжатых газов - 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. |  | 1 шт. |
|  |  | 6 | Обход абсорбера (Bypass) | Канистра для извести - автоклавируемая многоразовая. Емкость 1,5 л. Выбор ручной/ аппаратной вентиляции – наличие. CO2 Bypass – опционально. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Компрессор воздушный | Компрессор воздушный, встроенный в корпус аппарата-наличие. Давление источника воздуха - 300–450 kPa. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. Фильтр - ≦ 0.3 micro. Точка росы - ≦ 5℃ комнатной температуры при 30 л/мин. Срок службы - ≧10 000 часов. |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Система удаления газового анестетика активная high-flow, low-vacum | Система удаления газового анестетика активнаяhigh-flow, low-vacum |  | 1 шт. |
|  |  | 3 | Испаритель Selectatec, севофлюран, наливной | Испаритель дыхательного анестетика с возможностью точного дозирования - для севофлюрана, специальное крепление с системой блокировки. Технические характеристики: Предел концентрации 8% |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Резервное крепление испарителя в комплекте | Дополнительное крепление для испарителя |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Встроенные электрические розетки | Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования |  | 1 шт. |
|  |  | 6 | Модуль АГ (с функцией измерения O2) (с принадлежностями) | Датчик O2: Выходной сигнал 9-13 мВ при 210 гПа O2. Диапазон от 0 до 1500 гПа O2. Отклонение сигнала при 100% O2: 100±1%. Разрешение 1 гПа O2. Время отклика (от 21% воздуха до 100% O2) <15 с. Линейность: Линейный сигнал при 0-100% O2. Диапазон давления от 50 до 200 кПа. Диапазон рабочей температуры от -20°C до +50°C. Температурная компенсация: ±2% от колебаний при 0-40°C. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. |  | 1 шт. |
|  |  | 7 | Модуль PCV-VG | вентиляция с регулируемым давлением-гарантированным объемом |  |  |
|  |  | 8 | Модуль SIMV | перемежающаяся принудительная вентиляция-регулируемый объем + синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция-регулируемоедавление |  |  |
|  |  | 9 | Дыхательный контур многоразовый, с принадлежностями | Включая: Дыхательная трубка, силикон, для взрослых многоразовая, длина шланга 1,5м, 2 шт. Силиконовый резервный мешок, 3л, 1 шт. Силиконовая лицевая маска, для взрослых, 1 шт. Y-коннектор, 1 шт. L-коннектор, 22M/15F, 22F, 1 шт. |  | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект для крепления монитора пациента | Специализированный комплект креплений для установкидополнительного монитора пациента. |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: • отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА); • в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный для нейрохирургических операций |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Сфера применения -Для расположения на нем пациента при проведении общехирургических операций с максимальным удобством для операционной бригады; Привод стола– должен быть Электромеханический;Материал матрацного основания - рентгенопрозрачный высокопрочныйпрессованный ламинат; Материал обшивки напольного основания стола –высокопрочный ABS-пластик; Количество секций ложа не менее– 5-хсекций; наличие -механизма быстрого защелкивания при смене секций;Расстояние до пола (клиренс) не более - 25 мм; Длина столешницы не менее - 2090 мм; Ширина столешницы не менее -540 мм; Ширина столешницы (с боковыми рельсами) не мене-594 мм; Боковые рельсы для крепления принадлежностей в диапазоне -10 х 25 мм, располагаться по всей длине стола; Регулировка высоты -Электрически, с помощью ручного пульта управления; Диапазон регулировки высоты:Минимальная высота ложа, не менее 665 мм; Максимальная высота ложа (без матраца), не менее 965 мм; Угол Flex, не менее, град. 220 Угол Reflex, не более, град. 110 Положение Тренделебург /анти-Тренделебург в диапазоне -26° / +26°, электрически, с помощью ручного пульта управления; Продольный сдвиг столешницы- не менее 300 мм, электрически, должен регулироваться с помощью ручного пульта управления; Боковой наклон не менее -20 в каждую сторону, электрически, с помощью ручного пульта управления; Спинная секция, наклон в диапазоне -40 до +70, электрически, с помощью ручного пульта управления; Длина спинной секции не менее-635 мм; Наличие адаптера для специальных (нейрохирургических)опор для головы, типа DORO, Mayfield должен быть съёмный. Длина центральной (тазовой) секции не более-510 мм; Головная секция, наклон в диапазоне -45 до +45, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружиной; Ножная секция, наклон в диапазоне -90 до +20, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружиной; Ножная секция, раздвижение (регулировка в горизонтальной плоскости) в диапозоне-0 до +90, механически; Тип ножной секции должен быть -Разделенная, съемная; Длина ножной секции не менее -645 мм;Ширина одной ножной секции не более 260 мм. Длина основания стола, не менее 1113 мм Ширина основания стола, не менее 552 мм Наличие туннеля для рентгеновской кассеты -под столешницей; Наличие функции с электроприводом автоматического возврата столешницы в горизонтальное положение наличие ручного кабельный пульт дистанционного управления с функциями регулировки: высоты, бокового наклона, Тренделенбург, спинной секции, автоматического возврата в горизонтальное положение наличие панели управления на колонне стола с функциями регулировки: высоты, бокового наклона, Тренделенбург, спинной секции Индикация уровня заряда аккумулятора на панели управления на колонне стола Индикация статуса процесса заряда аккумулятора на панели управления на колонне стола Наличие устройство аварийного одновременного отключения всех регулировок стола в экстренной ситуации с возможностью разблокировки стола при повторном нажатии (в целях безопасности пациента) Наличие кнопки, расположение кнопки устройства аварийного отключения в зоне быстрой досягаемости в основании стола наличие встроенного контроллера стола, предотвращающий придание столешнице положений, которые могут привести к соскальзыванию пациента со стола при совокупных максимальных значениях углов регулировок (в целях безопасности пациента) Наличие опции - звуковой сигнал о достижении столом крайних положений, которые могут привести к соскальзыванию пациента со стола (в целях безопасности пациента) Время работы стола от аккумулятора при постоянном нажатии на клавишу пульта, не менее, 180 мин. Время полного заряда аккумулятора, не более18 часов Наличие- встроенное зарядное устройство и трансформатор Возможность работы стола во время заряда аккумуляторной батареи Тип колес антистатические сдвоенные шарнирные количество колес, не менее, шт..4 Диаметр колес, не менее, мм 125 Наличие системы центрального тормоза колес. Гигиеничные антистатический матрац секций стола вязкоупругий VEF, пропускающего рентгеновскиелучи не менее-80 мм. Максимальная мощность -450 ВА; Электрозащищенность-Класс I;Степень электрозащищенности-Тип В; Защита от попадания воды-IPX4; Вес стола не более- 205 кг;Безопасная рабочая нагрузка не менее -225 кг; Максимальная подъемная способность не менее-380 кг. |  |
|  |  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1. | Опоры для рук. | Опора для руки, шт. с ремнями, с газовой пружиной с фиксацией | 2 шт |
|  |  | 2. | Опоры для колен | С мягкой обивкой, ремнями и шаровыми шарнирами. Нержавеющая сталь. Пара. Длина 320 мм Высота 650 мм Безопасная рабочая нагрузка не менее 29 кг Вес -3,3 кг | 1шт |
|  |  | 3. | Опора для головы | Опора для головы с пневмоприводом вязкоупругий VEF 80 мм. Рельс для принадлежностей.Ширина не менее540 ммВысота не менее300 мм,Толщина 80 мм, Безопасная рабочая нагрузка не менее14 кг,Вес не более 7 кг | 1шт |
|  |  | 4. | Ремни | Ремень для крепления пациента с фиксацией Длина ремня подстраивается под пациента при помощи пряжек. Изготовлен из прочной, антистатической, усиленной, долговечной и легко моющейся материала. Ширина не менее 130 мм, длина 610-1510 мм, вес не более 1.0 кг | 1шт |
|  |  | 5. |  | Ремни для запястий, с фиксацией крепятся на рельс для принадлежностей при помощи замков. Используется принцип ремня безопасности. Для EUR-рельсов | 2 шт |
|  |  | 6. | Боковые опоры | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией | 1шт |
|  |  | 7. |  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией | 2 шт |
|  |  | 8. | Опоры для рук. | Опора для руки, шт. для операции на боку | 1шт |
|  |  | 9. | Замки в комплекте с опорами, порам, секциями и приспособлениями. | Замок, универсальный, диаметр не менее ø 16 - 20 мм | 5 шт |
|  |  | 10 | Стойка для переливания | Хромированная. Крепится на рельс для принадлежностей. Регулируется по высоте. Не менее 4 крючка. Длина 170 мм Высота 1280 мм Регулировка высоты в диапазоне 840 - 1190 мм Безопасная рабочая нагрузка 2 кг | 1шт |
|  |  | 11. | Дуга для анестезиолога гибкая | Дуга анестезиолога должна быть гибкая Подходит для создания дуги любой формы. вес не более- 1,3 кг | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Площадь: 25 кв. метров и более Электроснабжение: Первичное напряжение: 100-240 В~; Частота: 50-60 Гц; Вторичное напряжение: 33-42 В пост. Тока; Наличие кондиционера / вентиляции; |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев . Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный для травматологии |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Сфера применения -Для расположения на нем пациента при проведении общехирургических операций с максимальным удобством для операционной бригады; Привод стола– должен быть Электромеханический;Материал матрацного основания - рентгенопрозрачный высокопрочный пластик; Материал обшивки напольного основания стола –высокопрочный ABS-пластик; Количество секций ложа не менее– 5-хсекций; наличие -механизма быстрого защелкивания при смене секций;Расстояние до пола (клиренс) не более - 25 мм; Длина столешницы не менее - 2090 мм; Ширина столешницыне менее -540 мм; Ширина столешницы (с боковыми рельсами)не менее -590 мм; Боковые рельсы для крепления принадлежностей в диапазоне -10 х 25 мм, располагаться по всей длине стола; Регулировка высоты -Электрически, с помощью ручного пульта управления; Диапазон регулировки высоты:Минимальная высота ложа, не менее 665 мм; Максимальная высота ложа (без матраца), не менее 965 мм; Угол Flex, не менее, град. 220 Угол Reflex, не более, град. 110 Положение Тренделебург /анти-Тренделебург в диапазоне -26° / +26°, электрически, с помощью ручного пульта управления; Продольный сдвиг столешницы- не менее 300 мм, электрически, должен регулироваться с помощью ручного пульта управления; Боковой наклон не менее -20 в каждую сторону, электрически, с помощью ручного пульта управления; Спинная секция ложа – должна состоять из трех частей, со съемными плечевыми долями для артроскопии плечевого сустава Съемные доли спинной секции снабжены механизмом путем вставления в пазы и защелкивания без применения винтовых соединений.Съемная доля спинной секции снимается автоматически при ее приподнятии и опускании на угол в 45 градусов при одновременном нажатии на установочный рычаг. Съемная доля спинной секции фиксируется к столу путем установки в паз и поднятия до ее автоматического защелкивания Съемная доля спинной секции снабжена боковым рельсом для крепления принадлежностей. Наличие приемных адаптеров и фиксатор на несъемной доле спинной секции для установки опоры для головы Приемные адаптеры на центральной несъемной доле спинной секции для установки ремня для боковой поддержки тела пациента, не менее 4 шт. Наличие опоры для поддержки затылочной области головы при операциях на плече и плечевом суставе. Форма опоры для поддержки головы в месте контакта с головой пациента в форме «шлема», с фиксирующим ремнем с мягкой накладкой в лобной части. Опора выполнена из мягкого материала. Прикрепляемые к спинной секции направляющие для фиксации опоры для поддержки головы в оптимально эргономичном положении. Регулировка расстояние между опорой для головы и спинной секцией. Спинная секция, наклон в диапазоне -40 до +70, электрически, с помощью ручного пульта управления; Длина спинной секции не менее-635 мм; Длина центральной (тазовой) секции не более-510 мм; Головная секция, наклон в диапазоне -45 до +45, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружиной; Ножная секция, наклон в диапазоне -90 до +20, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружиной; Ножная секция, раздвижение (регулировка в горизонтальной плоскости) в диапозоне-0 до +90, механически; Тип ножной секции должен быть -Разделенная, съемная; Длина ножной секции не менее -645 мм;Ширина одной ножной секции не более 260 мм. Длина основания стола, не менее 1113 мм Ширина основания стола, не менее 552 мм Наличие функции с электроприводом автоматического возврата столешницы в горизонтальное положение наличие ручного кабельный пульт дистанционного управления с функциями регулировки: высоты, бокового наклона, Тренделенбург, спинной секции, автоматического возврата в горизонтальное положение наличие панели управления на колонне стола с функциями регулировки: высоты, бокового наклона, Тренделенбург, спинной секции Индикация уровня заряда аккумулятора на панели управления на колонне стола Индикация статуса процесса заряда аккумулятора на панели управления на колонне стола Наличие устройство аварийного одновременного отключения всех регулировок стола в экстренной ситуации с возможностью разблокировки стола при повторном нажатии (в целях безопасности пациента) Наличие кнопки, расположение кнопки устройства аварийного отключения в зоне быстрой досягаемости в основании стола наличие встроенного контроллера стола, предотвращающий придание столешнице положений, которые могут привести к соскальзыванию пациента со стола при совокупных максимальных значениях углов регулировок (в целях безопасности пациента) Наличие опции - звуковой сигнал о достижении столом крайних положений, которые могут привести к соскальзыванию пациента со стола (в целях безопасности пациента) Время работы стола от аккумулятора при постоянном нажатии на клавишу пульта, не менее, 180 мин. Время полного заряда аккумулятора, не более18 часов Наличие- встроенное зарядное устройство и трансформатор Возможность работы стола во время заряда аккумуляторной батареи Тип колес антистатические сдвоенные шарнирные количество колес, не менее, шт..4 Диаметр колес, не менее, мм 125 Наличие системы центрального тормоза колес. Гигиеничные антистатический матрац секций стола вязкоупругий VEF, пропускающего рентгеновскиелучи не менее-80 мм. Максимальная мощность -450 ВА; Электрозащищенность-Класс I;Степень электрозащищенности-Тип В; Защита от попадания воды-IPX4; Вес стола не более- 205 кг;Безопасная рабочая нагрузка не менее -225 кг; Максимальная подъемная способность не менее-380 кг. |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1. | Опоры для рук. | Опора для руки, шт. с ремнями, с газовой пружиной с фиксацией |  | 1шт |
|  |  | 2. | Опоры для колен | С мягкой обивкой, ремнями и шаровыми шарнирами. Нержавеющая сталь. Пара. Длина 320 мм Высота 650 мм Безопасная рабочая нагрузка не менее 29 кг Вес -3,3 кг |  | 1шт |
|  |  | 3. | Опора для головы | для операций на плече и предплечье с использованием специальной спинной секции Форма опоры для поддержки головы в месте контакта с головой пациента в форме «каска», с фиксирующим ремнем с мягкой накладкой в лобной части. Опора выполнена из мягкого материала. Безопасная рабочая нагрузка на опору для поддержки головы, не менее 11 кг Вес опоры для поддержки головы, не более 5 кг |  | 1шт |
|  |  | 4. | Ремни | Ремень для крепления пациента с фиксацией Длина ремня подстраивается под пациента при помощи пряжек. Изготовлен из прочной, антистатической, усиленной, долговечной и легко моющейся материала. Ширина не менее 130 мм, длина 610-1510 мм, вес не более 1.0 кг |  | 1шт |
|  |  | 5. |  | Ремни для запястий, с фиксацией крепятся на рельс для принадлежностей при помощи замков. Используется принцип ремня безопасности. Для EUR-рельсов |  | 2 шт |
|  |  |  |  | Ремень для боковой поддержки тела пациента в сидячем положении при операциях на плече и плечевом суставе С фиксацией к столу С длиной участка ремня для поддержки тела пациента, не менее, 370 мм С шириной участка ремня для поддержки тела пациента, не менее, 140 мм |  | 1 шт |
|  |  | 6. | Боковые опоры | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией |  | 1шт |
|  |  | 7. |  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией |  | 2 шт |
|  |  | 8. | Опоры для рук. | Опора для руки, шт. для операции на боку |  | 1шт |
|  |  | 9. | Замки в комплекте с опорами, порам, секциями и приспособлениями. | Замок, универсальный, диаметр ø 16 - 20 мм |  | 5 шт |
|  |  | 10 | Стойка для переливания | Хромированная. Крепится на рельс для принадлежностей. Регулируется по высоте. Не менее 4 крючка. Длина 170 мм Высота 1280 мм Регулировка высоты в диапазоне 840 - 1190 мм Безопасная рабочая нагрузка 2 кг. |  | 1шт |
|  |  | 11. | Дуга для анестезиолога гибкая | Дуга анестезиолога должна быть гибкая Подходит для создания дуги любой формы. вес не более- 1,3 кг |  | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Площадь: 25 кв. метров и более Электроснабжение: Первичное напряжение: 100-240 В~; Частота: 50-60 Гц; Вторичное напряжение: 32-42 В пост. Тока; Наличие кондиционера / вентиляции; |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней. КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 100026, г. Караганда, ул. Муканова, д. 5/3. |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев . Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

К  закупаемой   медицинской технике  предъявляются следующие требования:

1)  наличие  государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в соответствии  с  положениями  Кодекса  и  порядком,  определенным уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  за  исключением лекарственных  препаратов,  изготовленных  в  аптеках,  орфанных  препаратов, включенных  в  перечень  орфанных  препаратов,  утвержденный уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  незарегистрированных лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного  уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения, комплектующих,  входящих  в  состав  изделия  медицинского  назначения  и  не используемых  в  качестве  самостоятельного  изделия  или  устройства;  в  случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве  –  наличие государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в  качестве  единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При  этом  допускается  превышение  предлагаемых  функциональных, технических,  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  медицинской техники требованиям технической спецификации;

3)  непревышение  утвержденных  уполномоченным  органом  в  области здравоохранения  предельных  цен  по  международному  непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или  приглашении  на  закуп,  за  исключением  незарегистрированных лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их  безопасности,  эффективности  и  качества,  в  соответствии  с  Правилами хранения  и  транспортировки  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий  требованиям законодательства  Республики  Казахстан  и  порядку,  установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  о  единстве измерений.

Отсутствие  необходимости  внесения  медицинской  техники  в  реестр государственной  системы  единства  измерений  Республики  Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8)  соблюдение  количества,  качества  и  сроков  поставки  или  оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9)  наличие  документа,  подтверждающего  поставку  потенциальным поставщиком,  имеющим  статус  производителя  либо  официального представителя производителя.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный поставщик обязуется:

1. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется инженерами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Техническое (сервисное) обслуживание не менее двух раз в год.

3. Обучить работников Заказчика на рабочем месте в момент установки оборудования.

4. Поставка товара установка, наладка, запуск, проверку их характеристик. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик на  соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) .

5. При поставке Товара предоставить сертификат соответствия продукции, подтверждающего оценки качество Товара, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-282/2020 «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан».

6. При поставке Товара предоставить руководство по эксплуатации.

7. Произвести первичную поверку медицинской техники и предоставить сертификат о поверке при поставке Товара.

Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В/380 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см).

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области    Директор                                                                               Курмангалиев Е.Т.