Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая спецификация  медицинских изделий

| Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор нейрохирургических инструментов | Набор нейрохирургических инструментов, в комплектацию входят: Зажим артериальный 6 штук. Рабочая прямая. Длина рабочей части длиной 18±2 мм. Ширина рабочей части 1±0,5 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 1,5±0,5 мм. Соединение двух частей инструмента неразъёмное. Рукоятки кольцевые, наличие зубчатой кремальеры. Общая длина не менее 120 мм и не более 130 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Зажим артериальный 2 штук. Бранши изогнуты пол плоскости, длиной 27±1 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,6 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом сосотоянии - 2,25 ±0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 1,5±0,3 мм. Замковая часть: длина - 16±1 мм, ширина - 6,8±0,5 мм, толщина - 4,3±0,3 мм. Наличие кремальеры. Общая длина не менее 135 и не более 145 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Крючок для оттягивания нервов 2 штук, должен быть U-образным с тупым кончиком, с радиусом изгиба менее 4 мм. Рукоятка должна быть четырёхгранной гладкой сужающейся в верхней и нижней части. Общая длина не менее 160 мм и не более 170 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Нож нейрохирургический 1 штук, режущая кромка слабо выгнутая, рабочая часть длиной 11±2 мм, шириной 2±0,5 мм, шейка между рабочей частью и рукояткой должна быть веретенообразной. Рукоятка четырёхгранная, сужающаяся в хвостовой части. Общая длина не менее 185 и не более 195 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы тонкие операционные 1 штук, должны быть изогнутыми по плоскости с отклонением от оси инструмента 7,5±1 мм. Длина режущих бранш 17,5± 2 мм, ширина кончиков в сомкнутом состоянии 1± 0,3 мм. Соединение винтовое шириной 8±1 мм , толщиной 5±1 мм. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы сосудистые с твердосплавными вставками 1 штук. Ножницы изогнутые по ребру под углом 25°от оси, остроконечные. Бранши конусовидные притупленные, ширина кончика 1±0,5 мм. Соединение винтовое шириной 7±1 мм, толщиной 3,9±0,5 мм. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Лезвия бранш должны быть усилены сплавом на основе карбида вольфрама. Ручки кольцевые, с нанесением золотого цвета нитрида титана, что указывает на наличие твердосплавных вставок в режущей части. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы сосудистые с твердосплавными вставками 1 штук. Должны быть горизонтально изогнутыми, угол изгиба не менее 40⁰ и не более 45⁰, концы бранш закруглённые. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Лезвия бранш должны быть усилены сплавом на основе карбида вольфрама. Ручки кольцевые, с нанесением золотого цвета нитрида титана, что указывает на наличие твердосплавных вставок в режущей части. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы препарировальные, зауженные, с округлыми концами, прямые 1 штук. Длина режущей части 40±2 мм. Соединение винтовое. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Ножницы препарировальные, тупоконечные, изогнутые по плоскости 1 штук, оклонение от оси инструмента 5±0,5 мм, длина режущей части 40±2 мм, ширина кончиков в сомкнутом состоянии 2±0,3 мм, толщина 1,5±0,3 мм. Соединение винтовое, ширина в месте соединения 5±1 мм, толщина 3,25±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Пила проволочная 1 штука, должна быть изготовлена из двух зазубренных проволок, свитых между собой в упругую струну, с кольцевыми зацепами на обоих концах. Общей длиной не менее 295 мм и не более 305 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Пинцет анатомический прямой 2 штуки. Ширина кончиков бранш - 4±0,3 мм, с прямым срезом, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 27±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик заостренный. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Пинцет анатомический 2 штуки, должен иметь на рабочей поверхности поперечные насечки на внутренней поверхности рабочей части и на рукояти в области хвата. Общая длина должна быть не менее 17,3 см и не более 17,8 см. Ширина рабочей части не более 2 мм. Бранши должны быть прямые, обязательное наличие направителя. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Пинцет захватывающий 2 штуки. Рабочая часть овальная окончатая, шириной 7±1 мм, длиной 15±2 мм, с поперечной насечкой. Наличие цилиндрического направителя. Место захвата с поперечной насечкой, хвостовик плоский округлый. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Распатор костный 1 штука, рабочая часть прямая круглая лопатка шириной 19±0,5 мм. Рукоятка должна быть круглого сечения с ромбовидной насечкой, длиной 140±3 мм, диаметром 26 мм, выполнена из Pet пластика синего цвета или текстолита коричнего цвета, наконечник металлический диаметром 24 мм. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 245 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Распатор костный 2 штуки, рабочая часть слабоизогнутая овальная лопатка шириной 4±0,5 мм, длиной 21±2 мм, отклонение от оси 4±0,5 мм. Рукоятка должна быть круглого сечения с ромбовидной насечкой длиной 140±3 мм, диаметром 26 мм, выполнена из Pet пластика синего цвета или текстолита коричнего цвета, наконечник металлический диаметром 24 мм. Общая длина инструмента не менее 265 мм и не более 275 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку Скальпель хирургический 2 штуки, рабочая часть сильноизогнутая острая, длиной 53±2 мм. Рукоятка плоская прямоугольного сечения толщиной 3±0,5 мм, шириной 9,8±1 мм, длиной 100±3 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука, конструкция четырёхшарнирная, рабочая часть прямая. Бранши овальные шириной 3±0,3 мм, длиной 19±1 мм. Рукоятки округлые с поперечными насечками, конец одной рукоятки должен быть выгнут наружу. Обязательно наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 245 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука, конструкция четырёхшарнирная, рабочая часть изогнутая по плоскости с отклонением от оси на 13±1 мм. Бранши овальные шириной 3±0,3 мм, длиной 19±1 мм. Рукоятки округлые с поперечными насечками, конец одной рукоятки должен быть выгнут наружу. Обязательно наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 245 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука, конструкция четырёхшарнирная, рабочая часть изогнутая по плоскости с отклонением от оси на 20±1 мм. Бранши овальные шириной 3±0,3 мм, длина овала 20±1 мм. Рукоятки округлые с поперечными насечками, конец одной рукоятки должен быть выгнут наружу. Обязательно наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 235 мм и не более 245 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука. Рабочие части прямые, бранши прямоугольные со смещением в одну сторону с чашеобразными углублениями. Ширина рабочей части 20±1 мм. Конструкция щипцов четырёхшарнирная, ширина в месте двойного шарнира 37,5±3 мм, толщина 11±1 мм. Рукоятки округлые дугообразные с шипообразным упором в верхней части одной рукоятки и крупной поперечной насечкой на обоих. Между рукояток наличие двойной возвратной пружины с щелевым замком. Общая длина не менее 295 мм и не более 305 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука. Рабочие части прямые, бранши овальные со смещением в одну сторону с чашеобразными углублениями, кромка острая. Ширина рабочей части 20±1 мм. Конструкция щипцов четырёхшарнирная, ширина в месте двойного шарнира 37,5±3 мм, толщина 11±1 мм. Рукоятки округлые дугообразные с шипообразным упором в верхней части одной рукоятки и крупной поперечной насечкой на обоих. Между рукояток наличие двойной возвратной пружины с щелевым замком. Общая длина не менее 295 мм и не более 305 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука. Рабочие части прямые, бранши прямоугольные прямые с чашеобразными углублениями. Ширина рабочей части 20±1 мм. Конструкция щипцов четырёхшарнирная, ширина в месте двойного шарнира 37,5±3 мм, толщина 11±1 мм. Рукоятки округлые дугообразные с шипообразным упором в верхней части одной рукоятки и крупной поперечной насечкой на обоих. Между рукояток наличие двойной возвратной пружины с щелевым замком. Общая длина не менее 295 мм и не более 305 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 1 штука. Рабочие части прямые, бранши овальные прямые с чашеобразными углублениями, кромка острая. Ширина рабочей части 20±1 мм. Конструкция щипцов четырёхшарнирная, ширина в месте двойного шарнира 37,5±3 мм, толщина 11±1 мм. Рукоятки округлые дугообразные с шипообразным упором в верхней части одной рукоятки и крупной поперечной насечкой на обоих. Между рукояток наличие двойной возвратной пружины с щелевым замком. Общая длина не менее 295 мм и не более 305 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ранорасширитель самоудерживающийся 1 штука, рабочая часть на шарнирном соединении, длина подвижной части 88±3 мм, бранши 4х5 тупых зуба, глубина зубцов 10,5±1 мм, ширина рабочей части 29,5±2 мм, длина 30±2 мм. Рукоятки кольцевые, наличие автоматической кремальеры. Максимальное разведение полости раны 150±5 мм. Общая длина не менее 315 мм и не более 325 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные 2 штуки, должны быть с прямой режущей кромкой, рабочая часть прямая. Длина бранш 46±2мм, ширина 9,5±0,5 мм. Ширина места соединения 27,5±1 мм, толщина 10±1 мм. Конструкция кусачек должна быть винтовой четырёхшарнирной. Рукоятки должны быть оснащены поперечной насечкой и упорами для пальцев. Обязательно наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 265 мм и не более 275 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные1штука, должны быть с прямой режущей кромкой, рабочая часть изогнута по плоскости под углом 30гр. Длина бранш 33±2мм, ширина 8±0,5 мм. Ширина места соединения 23,5±1 мм, толщина 9±1 мм. Конструкция кусачек должна быть винтовой четырёхшарнирной. Рукоятки должны быть оснащены поперечной насечкой и упорами для пальцев. Обязательно наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 225 мм и не более 235 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Крючок хирургический трёхзубый острый 2 штуки, ширина рабочей части 13±1 мм, длина дуги 12±1 мм, высота дуги 6±0,5 мм, расстояние между зубов 2,5±0,5 мм, длина зубов 15 мм. Рукоятка облегчённая кольцевая. Общая длина не менее 210 мм и не более 220 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Крючок 2 штуки. Рабочая часть четырехзубая тупая. Ширина рабочей части 18 ± 1 мм. Высота рабочей части 15 ± 2 мм. Рукоятка кольцевая. Длина рукоятки 75,0 ± 2 мм. Общая длина инструмента не менее 210 мм и не боле 220 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кусачки костные, конструкция одношарнирная 1 штука. Рабочая часть клювовидная чашеобразная зауженнная, слабоизогнутая по вертикали, ширина кончиков браншей 3±0,3 мм, ширина основания 5±0,3 мм, длина браншей 20±2 мм.Рукоятки гладкие округлые, наличие двойной возвратной пружины. Общая длина не менее 140 мм и не более 150 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы реберные 1 штука, должны быть изогнутыми. На конце одной рабочей части должен быть крючок, вторая рабочая часть плоская закруглённая гильотина. Одна ручка должна быть прямой с упором под палец, вторая - должна быть с изгибом на конце. Ручки должны быть соединены не менее чем 3 винтами и возвращаться в обратное положение с помощью двойной пластинчатой пружины. Общая длина должна быть не менее 265 мм и не более 275 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ранорасширитель 1 штука,нейрохирургический с изгибом рабочей части на 45 град. Общая длина иструмента не менее 165 мм и не более 175 мм. Наличие перекрестной насечки на рабочх частях. Длина рабочей части до винтового соединения не менее 27 мм и не более 32 мм. Рукоятки кольцевидные, наличие пружинной кремальеры. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель 1 штука, нейрохирургический пистолетного типа, рабочая часть круглая прямая с раскрытием вверх, диаметром 9±0,5 мм, с отверстием в средней части диаметром 2±0,5 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 8±0,5 мм, рабочая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 265 мм и не более 275 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Диссектор мозговой 1 штука, должен быть двухсторонним. Одна сторона овальная сильноизогнутая лопатка шириной 7±0,5 мм. С другой стороны перпендикулярный срез овальной формы с мелкими шипами не менее 5 шт. Рукоятка гладкая. Общая длина не менее 190 мм и не более 200 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Кюретка костная 1 штука, рабочая часть должна быть овальной острой шириной 11,5±0,5 мм длиной 15,5±0,5, шейка прямая коническая, расширяющаяся к рукоятке. Рукоятка полая четырёхгранная, на каждой стороне не менее трёх продольных углублений по всей длине рукоятки. Наличие углубления для большого пальца. Длина рукоятки 105±2 мм. Общая длина инструмента не менее 165 мм и не более 175 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Пинцет хирургический 1 штука. Ширина кончиков бранш - 3±0,5 мм, 2 зуба на одной бранше должны входить между трех зубов другой бранши. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой шириной 10±1 мм. Хвостовик плоский заострённый. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель1 штука, нейрохирургический пистолетного типа, срез вниз 90⁰, ширина раскрытия 10 мм, ширина кончика 2±0,2 мм, рабочая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Одна рукоятка инструмета должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 250 мм и не более 260 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа 1 штука, срез вверх 90⁰, ширина раскрытия 10 мм, ширина кончика 3±0,3 мм, рабочая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Одна рукоятка инструмета должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 250 мм и не более 260 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа 1 штука, срез вверх 40⁰, ширина раскрытия 10 мм, ширина кончика 2±0,3 мм, рабочая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Одна рукоятка инструмета должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 250 мм и не более 260 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа 1 штука. Рабочая чать овальная, прямая, с раскрытием вверх, длиной 10±1 мм, шириной 2±0,2 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 4,6±0,5 мм, рабочая длина не менее 115 мм и не более 125 мм. Рукоятки кольцевые. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа 1 штука. Режущая часть должна быть изогнутой вверх под углом 45ᴼ со скруглённым кончиком шириной 3±0,2 мм, длиной 10±0,5 мм, с открытием вверх. Рабочая длина не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Выкусыватель нейрохирургический 1 штука. Длина браншей -125 мм ± 5 мм. Рабочая часть загнута вниз под углом 45°, по форме должна быть овальная. Параметры рабочей части: длина 10,0±0,3 мм, ширина 4,0мм±0,2мм, в сомкнутом состоянии толщина- 4,0 мм, ширина -3,0мм±0,2 мм. Ширина раскрытия губок 14,5 мм±0,3 мм . Рукоять кольцеватого типа с одной подвижной ручкой. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет 1 штука, должен быть байонетной формы. Рабочая часть прямая гладкая, ширина кончика не менее 1 мм и не более 1,3 мм. Наличие плоского полуовального направителя. Рукоятки должны быть с поперечной насечкой с продольным овальным углублением. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 230 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет деликатный 1 штука, должен быть байонетной формы. Рабочая часть прямая острая гладкая, ширина кончика не более 0,9 мм. Наличие плоского полуовального направителя. Рукоятки должны быть с поперечной насечкой с продольным овальным углублением. Общая длина инструмента не менее 220 мм и не более 230 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет 1 штука, должен быть байонетной формы. Рабочая часть прямая острая гладкая, ширина кончика 0,3 мм. Наличие цилиндрического направителя. Рукоятки должны быть с поперечной насечкой. Общая длина инструмента не менее 180 мм и не более 190 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет 1 штука, должен быть байонетной формы. Рабочая часть прямая острая гладкая, ширина кончика 0,6 мм. Наличие цилиндрического направителя. Рукоятки должны быть с поперечной насечкой. Общая длина инструмента не менее 180 мм и не более 190 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет 1 штука, должен быть байонетной формы. Рабочая часть изогнутая острая гладкая, ширина кончика 0,6 мм. Наличие цилиндрического направителя. Рукоятки должны быть с поперечной насечкой. Общая длина инструмента не менее 180 мм и не более 190 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Микропинцет 1 штука, должен быть байонетной формы, пружинный. Рабочая часть прямая острая гладкая, ширина кончика менее 1 мм. Рукоятки пружинные, должны быть с поперечной насечкой, на внутренней части цилиндрический направитель. Общая длина инструмента не менее 150 мм и не более 160 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Стриппер для нервов по Штоку 1 штука. Имеет съемную ручку с противоскользящей насечкой диной 60 мм и шириной 10 мм. Рабочая часть в виде несъемной оливы с режущей кромкой. Внутренний диаметр оливы 3мм, длина 20мм. Общая длина 380мм, диаметр ствола 2,5мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Ножницы операционные изогнутые для препарирования 5 штук. Общая длина - 200 мм ± 5 мм. Рабочая часть изогнута от оси на 10,5мм, длиной 43мм, ширина смыкания 3.5мм. Рукоятки кольцевидные. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали с антибликовой поверхностью. Для увеличенного срока эксплуатации на всем инструменте нанесено дополнительное декоративно-защитное тонкопленочное покрытие черного цвета на основе нитритов и оксидов титана, наносимое методом ионно-плазменной имплантации с применением различного сочетания реактивных газов, что повышает сопротивляемость к окислению. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. Зажим лигатурный для торакоскопии с изогнутыми браншами 1 штука. Общая длина 340± 5 мм. Конический стержень от 5 до 7 мм для рассечения тканей, кольцевидная ручка с храповиком. Зубчатая рабочая часть длиной 18,5 мм± 2 мм, имеет отводное отверстие длиной 10 мм± 0,5 мм. Рабочая длина диссектора 235± 5 мм с открытием вправо для однопортального подхода. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку. |
| 2 | Набор офтальмохирургических инструментов | Набор инструментов для проведения офтальмохирургических операций. Соответствие стандарту ИСО 9001, наличие сертификатов. Изготовлены полностью из титанового сплава, Рабочие части пинцетов и иглодержателей упрочнены карбидом вольфрама. Условия хранения.Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию/ Срок сохраняемости инструментов, входящих в набор, при их непрерывном хранении - не более 10 лет при условии переконсервации. Каждый инструмент имеет отдельную упаковку, на самом инструменте указаны наименования и каталожный номер для идентификации импользования. В комплектацию входят: Ножницы конъюнктивальные. • лезвия длиной 11,5мм, остроконечные, изогнутые по радиусу • плоская ручка • общая длина 100 мм – 1шт Ножницы для радужной оболочки по Макферсону — Ваннасу. • лезвия длиной 8мм, остроконечные, прямые • общая длина 85 мм – 2 шт Ножницы для радужной оболочки по Макферсону — Ваннасу. • лезвия длиной 8мм, остроконечные, изогнутые по радиусу – 1 шт Ножницы для швов с прямыми тонкими кончиками. • тонкие лезвия длиной 13мм, остроконечные, прямые • общая длина 112 мм – 2 шт Ножницы для капсулотомии по Ваннасу. • лезвия длиной 6мм, остроконечные, прямые • плоская ручка • общая длина 84 мм – 3 шт Ножницы для капсулотомии по Ваннасу. • лезвия длиной 6мм, остроконечные, изогнутые по радиусу • плоская ручка – 3 шт Ножницы для капсулотомии по Джиллсу — Ваннасу. • лезвия длиной 10мм, остроконечные, прямые • плоская ручка • общая длина 88 мм – 2 шт Ножницы для капсулотомии по Джиллсу — Ваннасу. • лезвия длиной 10мм, остроконечные, изогнутые по радиусу – 2 шт Ножницы для капсулотомии. • тонкие лезвия длиной 10 мм, изогнутые под углом • плоская ручка • общая длина 86 мм – 2 шт Ножницы для капсулотомии. • тонкие лезвия длиной 10 мм • общая длина 87 мм – 2 шт. Ножницы для капсулотомии. • тонкие лезвия длиной 10мм, изогнутые под углом • общая длина 84 мм – 2шт. Пинцет для передней камеры с зубцами. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм • платформа 4мм, упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 76 мм – 2 шт Пинцет по Анису для капсулотомии передней камеры. • рабочая часть шириной 0,3мм, изогнутая под углом • платформа 9мм, упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 123 мм – 2 шт Пинцет для капсулорексиса. • острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама • нержавеющая сталь • общая длина 70 мм – 2 шт Пинцет для капсулорексиса типа Утрата.• острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама • плоская ручка • общая длина 108 мм – 2 шт Пинцет для капсулорексиса типа Утрата. • острые кончики рабочей части, изогнутой по радиусу, упрочнены карбидом вольфрама • плоская ручка • общая длина 108 мм – 1шт Пинцет для капсулорексиса по Невису. • острая, сверхтонкая рабочая часть, изогнутая под углом • общая длина 105 мм – 1шт Пинцет роговичный типа колибри. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12мм • платформа 5мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 84 мм – 2 шт Пинцет роговичный типа колибри по Бонну. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм • платформа 5мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 110 мм – 2 шт Микропинцет роговичный типа колибри. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12мм • платформа 5мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 72 мм – 2 шт Пинцет склеральный типа колибри по Троутману – Барракеру. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,4 мм • платформа 5мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 75 мм – 2 шт Пинцет для радужной оболочки. • рабочая часть шириной 0,2мм с насечкой • общая длина 72 мм – 2 шт Пинцет для радужной оболочки. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,063 мм • платформа 4мм упрочнена карбидом вольфрама – 1шт Пинцет для радужной оболочки по Бонну. • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,063 мм, изогнутая по радиусу • платформа 4мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 72 мм -1 шт Пинцет для завязывания нитей по Каталано, изогнутый под углом. • рабочая часть шириной 0,5мм с V-образной канавкой, изогнутая под углом • платформа 6мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 105 мм – 2 шт Пинцет для завязывания нитей по Макферсону. • сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм • платформа 4мм упрочнена карбидом вольфрама • общая длина 84 мм – 2 шт Пинцет анатомический с насечкой, прямой. • рабочая часть шириной 0,6 мм • платформа 6мм с насечкой • общая длина 108 мм – 2 шт Иглодержатель, ТВС • стандартные губки с твердосплавными пластинами • общая длина 135 мм – 5 шт. Иглодержатель по Барракеру-Кастровьехо. • усиленные изогнутые губки упрочнены карбидом вольфрама • без замка – 2шт. Векорасширитель универсальный по Кершнеру • сплошные опоры 14мм, взрослый размер • круглые бранши – 5 шт. Нож в виде хоккейной клюшки для PRK• внешняя сторона рабочей части имеет полуострую заточку • общая длина 128 мм – 3 шт Шпатель прямой • рабочая часть шириной 0.25мм, длиной 10 мм • общая длина 123 мм – 4 шт Шпатель прямой• рабочая часть шириной 0,4мм, длиной 14 мм – 2 шт Зонд Боумана для слезных канальцев • рабочая часть диаметром 0,5 и 0,6мм (размер 0000 и 000) • общая длина 130 мм – 5 шт Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев • рабочая часть диаметром 0,7мм (размер 00) • общая длина 110 мм – 5 шт Векоподъемник по Десмарресу• рабочая часть шириной 11 мм • общая длина 130 мм – 4 шт Расширитель канала шейки диам. 10 мм – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 10,5 мм – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 11 мм - – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 11,5 мм - – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 12 мм - – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 12,5 мм - – 5 шт Расширитель канала шейки диам. 3 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 3,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 4 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 4,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 5,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 6 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 6,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 7 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 7,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 8 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 8,5 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 9 мм– 5 шт Расширитель канала шейки диам. 9,5 мм– 5 шт Зонд изогнутый– 5 шт Зонд прямой– 5 шт Щипцы однозубые для оттягивания (пулевые) – 5 шт Кюретка для выскабливания слизистой оболочки острая №1– 5 шт Кюретка для выскабливания слизистой оболочки острая №2– 5 шт Кюретка для удаления остатков тупая №2– 5 шт Кюретка для выскабливания слизистой оболочки №4– 5 шт Кюретка для удаления остатков ткани тупая №4– 5 шт Кюретка для выскабливания слизистой оболочки острая №6– 5 шт Кюретка для удаления остатков ткани тупая №6– 5 шт Щипцы для удаления прямые с шириной губок 12 мм– 5 шт Щипцы для удаления прямые с шириной губок 14 мм– 5 шт Зеркало по Симсу №4 – 5 шт. |
| 3 | Большеберцовый компонент | Большеберцовый компонент: Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная. |
| 4 | Большеберцовый вкладыш | Большеберцовый вкладыш: Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера. |
| 5 | Вкладыш большеберцовый | Вкладыш большеберцовый эндопротеза коленного сустава: Размеры: C3-4, D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8, сделаны из полиэтилена с ультравысокомолекулярной массой толщина: 9, 11, 14 мм. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме своим  транспортом непосредственно до склада КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» управления здравоохранения Карагандинской области.

2) Обеспечить сертификацию, страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки  до момента  поставки  конечному  получателю.

Организатор тендера.

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                                                         Курмангалиев Е.Т.