Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МИ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии | Аппарат предназначен для предотвращения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра-, постоперативных периодах. Область применения: ОИТР, дневной стационар, больничные палаты, везде где требуется инфузионная терапия, переливание крови и кровезаменителей. Принцип работы аппарата: - непрерывность нагрева потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через теплообменник; - равномерность нагрева потока жидкости. Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно. Возможность применения при больших скоростях инфузии. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: 34ºС до 41.5ºС Точность задания температуры: 0.1 ºС. Точность поддержания температуры: ±5%. При выключении/включении аппарат запоминает последнюю установленную температуру. Наличие сигнала тревоги и автоматического отключения процесса нагрева при превышении температуры свыше 42 ºС. Наличие самотестирования аппарата на работоспособность температурных датчиков со световой и звуковой сигнализацией. Средняя потребляемая мощность: не более 30 Ватт. Наличие пыле- влагозащищенной клавиатуры управления. Наличие яркого цифрового LED индикатора для отображения текущей температуры. Наличие LED индикатора для отображения процесса работы теплообменника. Наличие звукового сопровождения нажатия клавиш управления. Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева. Обеспечение обогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, вливаемых со скоростью до 1 л/час. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Нагрев до необходимой температуры не более 5 минут. Самотестирование при включении и в процессе работы. Крепление подходит к стойкам от 15 до 55 мм в диаметре. Конструктивные параметры: Наличие легко заменяемых предохранителей; Специальная ручка для переноса аппарата; Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке. Габариты не менее: 225х195х170 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Сетевой кабель | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инструкция | Инструкция | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питания 230 ±23В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 60 календарных дней, не позднее 60 календарных дней, после подписания договора. Адрес: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской изделий, техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Термостат для тромбоцитов |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Термостат для тромбоцитов | #### Термостат обеспечивает поддержание и контроль температуры, необходимой для хранения тромбоцитов. #### Термостат обеспечивает размещение в рабочей камере одного тромбомиксера. #### Внутреннее освещение камеры термостата. #### Жидкокристаллический дисплей. #### Размещен на передней панели. Контрастный со встроенной подсветкой. Отображает всю необходимую информацию о текущем статусе аппарата. #### Сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры. #### Независимый ограничитель перегрева, переохлаждения. #### Низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль и безопасность эксплуатации. #### Цифровая индикация текущей и заданной температуры. #### Наличие вентилятора обеспечивает равномерное распределение температуры в камере термостата.Сохранение настроек в энергонезависимой памяти термостата. #### Габаритные размеры #### Не более 700х580х1018 мм #### Размер камеры - Не менее 620 x 368 x 555 мм #### Вес камеры – не более 78 #### Материал корпуса - Сталь с эпоксидным покрытием #### Материал внутренней отделки - Нержавеющая сталь #### Контроль температуры - Термостатирование при 22°С #### Точность поддержания температуры - В диапазоне ± 2°С #### Сигнализация - Тревожная сигнализация открытой дверцы и отклонения температуры от заданных переделов #### Дверца - С окном для визуального контроля работы тромбомиксера #### Напряжение электропитания - От 220В; 50Гц. |  | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___ | ___ |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___ | ____ |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Оптимальные условия эксплуатации: Электропитание 220В, 50Гц |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки 60 календарных дней, не позднее 60 календарных дней, после подписания договора. Адрес: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гаратийногосервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №3

| № п/п | Критерии |  |  | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  | Миксер линейный для хранения тромбоцитов |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации |  |  | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Миксер линейный |  | #### Тромбомиксер предназначен для создания оптимальных условий хранения концентрата тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Технология «Бережное хранение» – защита нижних поддонов от перегрева. Технические характеристики Конструкционный материал; Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской. Конструкция полок; Фиксированные (невыдвигаются). Максимальная емкость; 24 мешка с тромбоцитами. Вместимость каждой полки; 6 мешков с ед. дозой тромбоцитов (40-70мл тромбоконцентрата в одном мешке). Количество полок; 4 металлические полки. Направление перемешивания; Линейное, в горизонтальной плоскости. Аварийная сигнализация; Световые индикаторы «Опасность» и «Режим», звуковой сигнал. Внешний индикатор; Внешний индикатор: - цветовой (зеленый, желтый, красный в зависимости от режима) - звуковой (прерывисты, не прерывистый в зависимости от режима). Время срабатывания сигнализации; Не более 20 сек. Количество циклов колебаний каретки в минуту; 60 ± 2. Полный ход движения этажерки, мм; 40 ± 5. Кабель электропитания сетевой; Наличие. Электропитание; 220 Вольт, 50 Гц. Размеры; 460 x 330 x 360 (мм). Вес не более; 14,5 кг. | 1 шт |
|  |  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___ |  | ___ |  |  |
|  |  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___ |  | ____ |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  | Оптимальные условия эксплуатации: Электропитание 220В, 50Гц |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  | DDP пункт назначения: КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации |  |  | Срок поставки 60 календарных дней, не позднее 60 календарных дней, после подписания договора. Адрес: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                  Курмангалиев Е.Т.