Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники(далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике в соответствии с регистрационным удостоверением | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской. | Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система высокого класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система маммология ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонатология ортопедия онкология транскраниальные исследования трансректальные исследования Программное обеспечение на русском языке Режимы сканирования: В режим: - Карты серой шкалы, не менее10 - Карты псевдоокрашивания, не менее9 - Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8 - Максимальная глубина сканирования, не менее 33 см - Поддержка технологии широкого угла сканирования (до не менее 120°) на секторном датчике - Частота кадров в секунду в B-режиме, не менее1827 - Изменение скорости звука -Изменение угла сканирования в В-режиме на линейных датчиках, град., не менее +/-12 град М-режим - Карты псевдоокрашивания, не менее 9 Анатомический М-режим в реальном масштабе времени Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: -Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки -Количество карт, не менее 14 -Диапазон PRF, не менее От 0,5 до 26,7 кГц -Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 6,4 см/с – 20,49 м/с -Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20° -Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90° -Коррекция угла, шаг, не более1° -Размер контрольного объема, мм, не менее 1-16 Максимальная частота кадров в cекунду в дуплексном режиме, не менее 45 ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Количество карт окрашивания, не менее 15 -Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц -Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 0–3,91 м/с -Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20° -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании -Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее 380 -Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее6 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии - Количество карт окрашивания, не менее 16 -Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц -Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20° -Частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее 380 -Максимальное количество частот ЭД на одном датчике, не менее 5 Направленный энергетический допплер Триплексный режим: - В+CFM+PW - B+PD+PW - Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее 77 Режим трапециевидного сканирования - поддержка на всех линейных и секторных датчиках -совместимость с режимом многолучевого составного сканирования Режим кодированной тканевой гармоники -Поддержка на всех визуализирующих датчиках Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: -Поддержка всеми визуализирующими датчиками -Реконструкция из сохраненной ранее кинопетли Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования -Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9 -Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9 -Одновременное отображение с фундаментальным изображением -Совместимость с режимом кодированной гармоникой -Совместимость с органоспецифичным режимом -Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера -Совместимость с режимом трапециевидного сканирования на всех линейных датчиках Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма - Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой -Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений -Совместим со всеми типами датчиков -Совместим с B-режимом, ЦДК и ЭД, контрастной гармоникой и 3D/4D Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор Размер экрана по диагонали, не менее 21,5“ Разрешение монитора, не менее 1920х1080 Контрастное разрешение не менее 600:1 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 21,5” Угол обзора, град., не менее 170° Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90°/15° Поворот в горизонтальной плоскости, не менее+/- 90° Интерфейс пользователя Интегрированные в консоль динамики Цветная сенсорная панель управления - размер сенсорной панели по диагонали не менее 10,4’’ - клавиатура на сенсорной панели - регулировка TGC на сенсорной панели Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура Интерактивная подсветка клавиатуры Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не менее от 1,6 до 12 МГц Формирование ультразвукового луча – Полностью цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 3 Динамический диапазон, не менее 270 дБ Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее 386 469 Максимальная частота кадров в секунду, не менее 1827 Количество заводских предустановочных программ, не менее 325 Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее 585 Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 45 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее10 позиций - Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее 380850 - Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее 6954,3 Программное обеспечение Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизация TGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: -Автоматическая корректировка базовой линии -Автоматическая корректировка PRF -Автоматическая корректировка угла -Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме -Количество отображаемых параметров, не менее 14 Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: •В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима •СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы •PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания •Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных носителях USB - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Биплановые Специализированные 4D–датчики Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии Габариты Высота минимальная, мм, не более 1375 Высота максимальная, мм, не менее 1470 Ширина, мм, не более 430 Глубина, мм, не более 740 Вес, кг, не более 60 | 1 шт. |
|  |  | 2 | Русифицированная клавиатура | Русифицированная клавиатура, ввиде накладки поверхность устойчивая к дез. средствам | 1 шт. |
|  |  | 3 | Основное руководство пользователя системы на русском языке | Основное руководство пользователя системы на русском языке | 1 шт. |
|  |  | 4 | Руководство пользователя | Руководство пользователя | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик секторный фазированный | Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований и кардиологии. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных Частот- не менее 1,6 -5,0 МГц. Количество частот второй гармоники- не менее 4 Количество допплеровских частот- не менее 6 Контактная поверхность – не более 15 мм. Угол сканирования- не менее 120° Количество элементов- не менее 64 Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик конвексный | Конвексный датчик. Клиническое применение: Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, сосудов. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот - не менее 1,8 – 5,0 МГц. Количество допплеровских частот - не менее 4 Угол сканирования - не менее 58° Количество элементов - не менее 128 Радиус кривизны - не более 60 мм. |  |
|  |  | 3 | Устройство для подключения постоянно-волнового допплера для установленных систем | Непрерывно-волновой допплер - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки - Диапазон PRF, не менее От 0,4 до 29 кГц - Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 1,0 см/с – 21,2 м/с - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90° - Коррекция угла, шаг, не более 1° | 1 шт. |
|  |  | 4 | Устройство для печати черно- белых медицинских ультразвуковых изображений с комплектом для подключения | Черно-белый принтер | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание консоли Напряжение: 100–240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 150 календарных дней, не позднее 150 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат электрохирургический электролигирующий |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Аппарат электрохирургический электролигирующий | Универсальный высокочастотный хирургический генератор с двойной функцией электролигирования сосудов и тканей, предназначенный для всех видов электрохирургических влияний, включая рассечение тканей, остановку кровотечения в т.ч. и электролигирования крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур до 7мм, путем подачи в ткани радиочастотной энергии в монополярных и биполярных режимах. Система обеспечивает точную подачу энергии, и сжатие тканей электродами с контролем времени воздействия для достижения полного и постоянного соединения тканей и просвета сосудов. Система устроена таким образом, чтобы обеспечить минимальное прилипание, обугливание или распространение тепла на смежную ткань. Адаптирует работу генератора к различным типам тканей и реагирует на их изменения в процессе лигирования. Генератор обладает технологией распознования ткани с автоматической регулировкой, обеспечивает управление всеми режимами и контроль уровня воздействия, данная технология позволяет реагировать на изменения характеристик ткани со скоростью 430000 раз в секунду. Генератор оснащен системой автоматического распознавания подключаемых инструментов, а также монополярных двух- и трехклавишных, биполярных одноклавишных и электролигирующих одноклавишных педалей. Генератор имеет систему, которая непрерывно измеряет качества контакта между возвратным электродом и кожей пациента. Генератор оснащен системой апгрейда программного обеспечения через ноутбук. Объем внутренней памяти 8 гб. Управление генератором осуществляется с помощью 4-хсекционного сенсорного LED-дисплей диагональю 7 дюймов. Интерфейс устройства может быть англо- или русскоязычным. Наличие журнала использования аппарата с выведением данных по датам, мощностям, режимам, времени на экран пользователя не менее чем за 1000 последних включений, которое доступно пользователю. Наличие визуальных подсказок с указанием на ошибочное действие и пути его решения. Количество выходов (розеток) для инструментов на передней панели коагулятора 5шт: монополярных 2шт, биполярных 1шт, электролигирующих 1шт (разьем распознает коды в чипе RFID инструмента а также штрихкоды нанесенные на соеденитель), под возвратный электрод 1шт. Количество монополярных режимов не менее 6. Количество биполярных режимов не менее 3. Наличие электролигирующего режима с возможностью сваривания артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, пучков тканей, лимфатических структур. Наличие радиочастотной абляции. Совместим для работы с монополярной аргоновой ручкой и дымоэвакуатором. Генератор предназначен для использования в области общей хирургии и в рамках таких специализаций, как урологическая, сосудистая, торакальная, пластическая, гинекологическая, реконструктивная и колоректальная. Генератор оснащен уникальным монополярным режимом совмещающим в себе диссекцию с гемостазом, режимом Sharedcoag, подразумевающим одновременную активацию двух ручек в режиме коагуляции. Имеется возможность использования двух биполярных пинцетов при наличии специального переходника, биполярной трансуретральной резекции а также можно использовать монополярные и биполярные электроды для радиочастотной абляций. Режимы работы генератора: Режимы монополярной диссекции:Pure, Blend, гемостатическая диссекция Режимы монополярной коагуляции: Fulgurate, Spray, Soft, Shared Режимы биполярные: Low, Medium, High Режимы лигирующие Режимы биполярной трансуретральной резекции: коагуляция COAG и резекция CUT Режим Радиочастотной абляции Габаритные размеры и вес: Ширина – не более 36см Длина – не более 46,2см Высота – не более 18см Вес – не более 10,1кг Режимы работы коагулятора монополярные: Режим Чистое резание Мощность максимальная не меньше 300Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 2100В Пиковое напряжение не более 1050В Крест-фактор не более 1,42 Режимы Резанья с коагуляцией Мощность максимальная не менее 200Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 2970В Пиковое напряжение не более 1485В Крест-фактор не более 2,7 Режим Диссекция с гемостазом – осуществляет разрез с гемостазом без коагуляции краев Мощность максимальная 200Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 4730В Пиковое напряжение не менее 2365В Крест-фактор не более 4,3 Режим Средневольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет мягкую коагуляцию тканей и остановку кровотечений Мощность максимальная не менее 120Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 6100В Пиковое напряжение не менее 3050В Крест-фактор не более 5,5 Режим Высоковольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет усиленную коагуляцию тканей и остановку кровотечения большой площади Мощность максимальная не менее 120Вт Поддержка постоянной мощности,которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 7250В Пиковое напряжение не менее 3625В Крест-фактор не более 6,6 Режимы работы коагулятора биполярные: Все биполярные режимы коагулятора должны иметь автобиполярную функцию работы без педали.При автобиполярном использовании возможна запрограммированная работа от прикосновения к тканям, так и работа от педали. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная временная задержка начала работа на 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5сек. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная остановка при достижении необходимого сопротивления тканей 1500; 1800; 2000; 2200 Ом. Режим Малый биполяр – коагулирует ткани (в основном между браншами инструмента), не перегревая их Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 100 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 500В Пиковое напряжение не менее 250В Крест-фактор не более 1,42 Режим Стандартный биполяр – коагулирует ткани пинцетами разной формы Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 10 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 350В Пиковое напряжение не менее 175В Крест-фактор не более 1,42 Режим Макробиполяр или биполярное резание коагулирует большие объемы тканей либо рассекает их узкими браншами Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 100 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 500В Пиковое напряжение не менее 250В Крест-фактор не более 1,42 Режим лигирования (сваривания) тканей и сосудов до 7мм Наличие звуковой и визуальной (на дисплеях) информации об успешном, неправильном или долгосрочном завершении цикла лигирования Мощность максимальная не менее 350Вт Амплитуда напряжения не более 575В Пиковое напряжение не менее 287,5В Крест-фактор не более 1,42 Режим работы коагулятора радиочастотная абляция : Интегрированная хирургическая система для радиочастотной абляции предназначена для абляции мягких тканей во время использования радиочастотной энергии в общей и кардиохирургии. Генератор управляет количеством энергии, передаваемой через устройство для абляции в одном из следующих режимов энергии: - в монополярном режиме генератор контролирует и проводит мониторинг количества радиочастотной энергии, переданной на ткань между устройством для абляции и пассивным электродом на предварительно выбранной точке силовой установки через абляцию; - в биполярном режиме генератор проводит мониторинг полного сопротивления ткани и регулирует количество мощности, подаваемой на ткань между щеками активного электрода. Количество подаваемой энергии определяется на основании импеданса ткани и создается истинно трансмуральное повреждение. Звуковые сигналы и сообщения на сенсорном дисплее генератора оповещают хирурга о статусе абляции, трансмуральности поражения и других важных факторах. Параметры абляции легко менять по ходу процедуры на сенсорном экране. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Педали: монополярная (двух-, трехклавишная); биполярная; для активации электролигирования, купольная; для биполярной резекции | Педаль биполярная одноклавишная. Совместима с коагуляторами серий Force, FT и FX. Кабель 4.6 м | 1 шт |
|  |  | 2 | Кабель для биполярной резекции | Для биполярных пинцетов стандарта Valleylab™. Литая вилка для генераторов Длина 3.6 м. | 10 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Электрохирургическая трехкнопочная ручка | Электрохирургическое устройство. Используется с энергетическими платформами. Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции. Электрод-лезвие с антипригарным покрытием в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм. Управление настройками мощности режимов. Стерильный держатель инструментов в комплекте. Неразъемный кабель 3 м. Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента. Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента | 1 шт |
|  |  | 2. | Возвратные электроды пациента: для взрослых, детей; с кабелем | с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 2,7м. Рекомендуемый вес пациента от 13,6кг. Электрод предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами, имеющими функцию мониторинга контакта пластины пациента и кожей пациента. | 1уп |
|  |  | 3. | Пинцеты коагуляционные; биполярные | Изолированный. Полированные бранши. Общая длина 19,1 см. Ширина браншей - 2,0 мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Диапазон температур окружающей среды: от -10 до +60 °C (от 14 до 140 °F) Относительная влажность: от 15% до 90% Атмосферное давление: от 500 до 1060 миллибар |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 120 календарных дней, не позднее 120 дней после подписания договора г. Караганда,ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы. - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                  Курмангалиев Е.Т.