Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль лазерной терапии) |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Аппарат физиотерапевтический для лазерной терапии — профессиональный аппарат для отделения физиотерапии.Оснащен цветным сенсорным экраном, что значительным образом упрощает его использование. Начать лечение очень просто, достаточно выбрать диагноз, содержащийся в алфавитноупорядоченной классификации заболеваний, или задать номер программы. Хорошо продуманная встроенная в аппарат система предустановленных протоколов предоставляет врачу информацию и рекомендации по лечению в разных условиях. Также параметры лечения можно настроить вручную посредством нажатия кнопок на сенсорном экране и/или на передней панели устройства. На протяжении всей процедуры лечения аппарат отображает информацию о терапевтическом методе, типе примененного лечения, оставшемся времени терапии, используемом канале (выходе), подключенном аксессуаре и прочих необходимых данных. Низкоинтенсивная лазерная терапия — неинвазивный терапевтический метод, основанный на применении когерентного поляризованного монохроматического света в виде лазерного луча. Лазерный луч поглощается тканями, и его энергия передается в клетки ткани для восстановления их физиологической функции. Прежде всего, он оказывает биостимулирующий эффект, а также улучшает процесс регенерации, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффекты, основанные на индуцированных фотохимических реакциях. Низкоинтенсивная лазерная терапия применяется в лечении болевых синдромов опорно-двигательного аппарата, в лечении воспалительных заболеваний кожи, слизистой оболочки и мягких тканей, а также применяется для ускорения заживления ран (ожогов, рубцов) и повреждений мягких тканей. Прибор для не более 1-канальной лазерной терапии с не менее 4.3' сенсорным экраном Наличие стандартных протоколов Наличие пользовательских протоколов Наличие терапевтической энциклопедии - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов Наличие функции идентификации аксессуаров и их автоматическая проверка Наличие многоязычного меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке. Технические параметры: Основной прибор Сеть питания 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц Дисплей управления сенсорный, цветной, диагональ не менее 10,9 см (4,3’) Размеры не менее 380 x 190 x 260 мм Вес (без аксессуаров) не более 3 кг. Класс IIb Список запрограммированных лазерных терапий по следующим диагнозам: Общая практика: акне, артрит, атрофические полосы, афтозная язва, баланит, биостимуляция, выбухающие дефекты, гематома, герпес, дерматит, зуд, лишай красный плоский, облегчение боли, ожоги, послеоперационной заживление, пролежни, ушиб, фурункул, шрам, шрам келоидный, экзема, язва голени. Гинекология: абсцесс бартолиновой железы, атрофические полосы, биостимуляция, вульвит, гематома, герпес генитальный, дисменорея, дистрофия вульвы, зуд, кольпит острый, кольпит хронический, недержание – послеоперационное заживление, облегчение боли, послеоперационное заживление, цервицит острый, цервицит хронический, цистит, шрам, шрам келоидный. Дерматология: акне, алопеция, атрофические полосы, биостимуляция, гематома, герпес, дерматит, дерматит периоральный, лишай красный плоский, облегчение боли, ожоги, послеоперационной заживление, пролежни, розацея, фурункул, шрам, шрам келоидный, экзема, язва голени. Ортопедия и спортивная медицина: биостимуляция, бурсит, выбухающие дефекты, гематома, деформация (растяжение), миорелаксация, облегчение боли, подошвенный фасциит (пяточная шпора), тендинит пяточного (ахиллова) сухожилия, тендинопатия, тендовагинит, ушиб, хондропатия области надколенника, эпикондилит (энтезопатия). Отоларингология: биостимуляция, герпес, облегчение боли, перфорация барабанной перепонки, послеоперационной заживление, ринит вазомоторный, синусит острый, синусит хронический, средний отит острый, средний отит хронический, тонзилит, тонзиллофарингит, тонзилоэктомия, фарингит, фурункул, шрам, шум в ушах (субъективный). Реабилитация и неврология: синдром запястного канала, синдром хрящевых реберных соединений (Титце), артирт, артрит ревматоидный, артроз, биостимуляция, болезнь Штрюмпелля-Бехтерева-Мари (анкилозирующий спондилит), дорсалгия, бурсит, вертеброгенный болевой синдром, выбухающие дефекты, деформация (растяжение), ишиас, контрактура Дюпюитрена, мигрень, миорелаксация, невралгия, облегчение боли, паралич лицевого нерва, подошвенный фасциит (пяточная шпора),пролежни, сакралгия, тендинит пяточного (ахиллова) сухожилия, тендинопатия, тендовагинит, ушиб, хондропатия области надколенника, шум в ушах (субъективный), эпикондилит (энтезопатия). Стоматология: альвеолит, ангулярный стоматит, афтозная язва, биостимуляция, болезнь височно-нижечелюстного сустава, гематома внеротовая, гематома внутриротовая, герпес, гингивит, гиперемия пульпы, гиперчувствительность зубов, заживление после удаления зуба, кариес, невралгия троичного нерва, облегчение боли, осложненное прорезывание зубов (облегчение боли), пародонтит, перелом, периодонтит, повреждение боли (облегчение боли), послеоперационное заживление, пролежни, пульпит, ушиб, шрам, шрам келоидный. |  | 1 комплект |
|  |  | 2 | Маленький экран | размер сенсорного экрана не менее 4.3' (10,9 см) |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | стилус |  | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | адаптер |  | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 3 | держатель для ультразвукового/лазерного аппликатора |  | Специальный разъем для удобного хранение аппликаторов Крепиться к основному аппарату Материал пластик | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль лазерной терапии |  | Для проведение лазерной терапии, имеет различные виды излучателей Подсветка лазерного излучения на аппликаторе Коэффициент заполнения периода импульсов: не мене 35 не более 90% Постоянная и импульсная лазерная терапия (диапазон частоты не менее 0 не более 10 000 Гц) Применятся в : Общая практика, Гинекология, Дерматология, Отоларингология, Реабилитация и неврология, Стоматология. | 1 шт. |
|  |  | 5 | защитные очки 600 – 1000нм, L3, пластмассовые |  | Защита от лазерных лучей в диапазоне не менее 600 не более 1000 нм Поставляется с футляром Материал: пластик | 2 шт. |
|  |  | 6 | лазерный зонд – красный 685нм / 30мВт |  | Наличие кнопки остановки и запуска терапии на аппликаторе Параметры: выходная мощность не менее 30мВт +/- 20%, длина волны не более 685 нм, класс 3R, Луч дивергентный, Апертура не менее 2 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7 | лазерный зонд – инфракрасный 830 нм / 200 мВт |  | Наличие кнопки остановки и запуска терапии на аппликаторе Дополнительная подсветка показывающая направление лазерного луча Параметры: выходная мощность не менее 200мВт +/- 20%, длина волны не более 830нм, класс 3B, Луч коллимированный, Апертура не менее 4.4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Оптическая насадка для ЛОР |  | Светопроводящие аппликаторы для проведения лазерного излучения в труднодоступные места. Используется для отоларингологического лечения инфракрасным или красным лазерным излучением. Длина не менее 55 мми 45 мм, Угол не более 150 гр. Диаметр не более 3 мм, материал стекловолокно. | 2шт. |
|  |  | 9 | Держатель для оптической насадки |  | Для стоматологических, ЛОР и гинекологических насадок Материалпластик | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | температура воздуха от +10 °C до +30 °C относительная влажность от 30 % до 75 % атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа положение вертикальное - на ножках режим работы постоянный Энергопитания внешний блок питания максимальная входная мощность 60 Вт / 90 Вт напряжение источника питания 24 В, постоянный ток класс защиты II для приборов с адаптером SA160D-24U-M I для приборов с адаптером HPU101-108 кнопка включения/выключения прибора на передней панели, помечена on/off Внутренний химический источник аккумулятор литиевый аккумулятор CR2032 напряжение источника питания ~ от 100 В до 240 В переменный ток частота от 50 Гц до 60 Гц длина шнура 150 - 190 см номинальное напряжение / сила тока / входящая мощность: 24 В / 2.5 A / 60 Вт предохранитель внутренний |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль магнитотерапии) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Физиотерапевтический аппарат для магнитотерапии — современный профессиональный аппарат для физиотерапии, реабилитации, спортивной медицины.Оснащен цветным сенсорным экраном, что значительным образом упрощает его использование. Начать лечение очень просто, достаточно выбрать диагноз, содержащийся в алфавитноупорядоченной классификации заболеваний, или задать номер программы. Хорошо продуманная встроенная в аппарат система предустановленных протоколов предоставляет врачу информацию и рекомендации по лечению в разных условиях. Также параметры лечения можно настроить вручную посредством нажатия кнопок на сенсорном экране и/или на передней панели устройства. На протяжении всей процедуры лечения аппарат отображает информацию о терапевтическом методе, типе примененного лечения, оставшемся времени терапии, используемом канале (выходе), подключенном аксессуаре и прочих необходимых данных. Магнитотерапия — неинвазивный терапевтический метод, основанный на применении низкочастотного импульсного электромагнитного поля. Основные оказываемые эффекты — вазодилатация, обезболивание, миорелаксация и уменьшение отеков. При применении используются соленоиды или аппликатор-диск. Прибор для не менее 2-канальной магнитотерапии с не более 4.3' сенсорным экраном Наличие стандартных протоколов Наличие пользовательских протоколов Наличие терапевтической энциклопедии - библиотеки предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов Наличие функции идентификации аксессуаров и их автоматическая проверка Наличие многоязычного меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке Технические параметры: Основной прибор Сеть питания 230В/50-60Гц, 15В/50-60Гц Дисплей управления сенсорный, цветной, диагональ не более 10,9 см (4,3’) Размеры не менее 380 x 190 x 260 мм Вес (без аксессуаров) не более 3 кг. Класс IIb Список запрограммированных магнитотерапий по следующим диагнозам: Гинекология: хронический аднексит, эндомертиоз, альгодисменорея Дерматология: алопеция, дерматит атопический, дерматит зудяший, нейродерматит, псориаз, трофические язвы стопы, экзема – атопическая Стоматология: апицит, пародонтоз, периостит, боль послеоперационная Медицина внутренних болезней: ангиопатия – атеросклеротическая облитерация, атеросклероз, бронхиальная астма, бронхит – хронический, гипертензия, гипотония мочевого пузыря, дерматит – атопический, дерматит – зудящий, ишемия, ишемия – верхние конечности, ишемия – нижние конечности, колит, лимфоотек, миалгия, миопатия, остеопороз, панкреатит, полиартрит, псориаз, ринит аллергический, синусит, тромбофлебит, трофическая язва стопы, хроническое обструктивное легочное заболевание, экзема атопическая, энурез, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (пептическая язва). Неврология: мигрень, миопатия, невралгия троичного нерва, нейродерматит, остеомиелит острый, остеомиелит хронический, повреждение периферический нервов, полиомиелит боковой, пояснично-крестцовый синдром, рассеянный склероз цереброспинальная форма, синдром Паркинсона, синдром позвоночного нерва, синдром позвоночного нерва комбинированный со спазмом, спинальная дегенерация, карпальный туннельный синдром, шейно-плечевой синдром, шейно-черепной синдром. Реабилитация: остит, аллопластика, аллопластика – послеоперационное состояние, артрит ревматический, артродез, артродез – послеоперационное состояние, артроз, артроз хронический, болезнь Пертеса, болезнь Штрюмпелля – Бехтерева – Мари (анкилозирующий спондилит), гематома, гоналгия (боль в коленном суставе), гонартроз, ишемия, ишемия – верхние конечности, ишемия – нижние конечности, коксалгия, коксартроз, комплексный региональный болевой синдром (болезнь Зудека), комплексный региональный болевой синдром (болезнь Зудека) – послеоперационное состояние, контрактура Дюпюитрена, метатарзалгия, миалгия, мигрень, миопатия, миорелаксация, невралгия троичного нерва, облегчение боли, ослабление эндопротеза тазобедренного сустава, остеомиелит острый, остеомиелит хронический, остеопластика, остеопластика – послеоперационное состояние, остеопороз, остеосинтез, остеосинтез – послеоперационное состояние, остеохондроз, паралич нерва, перелом, перелом – послеоперационное состояние, перелом – проблемное заживление, плечелопаточный периартрит, полиартрит, посттравматическое восстановление, посттравматическое восстановление – кровотечение, пояснично-крестцовый синдром, пролежень, псевдоартроз, рассеянный склероз – цереброспинальная форма, растяжение, синдром позвоночного нерва, синдром позвоночного нерва комбинированный со спазмом, спинальная дегенерация, тендопатия, карпальный туннельный синдром, трофические язвы стопы, улучшение трофики, улучшение циркуляции, ушиб острый, ушиб хронический, хронический передний полиомиелит, шейно-плечевой синдром, шейно-черепной синдром, эпикондилит. Спортивная медицина: аллопластика, аллопластика – послеоперационное состояние, болезнь Штрюмпелля – Бехтерева – Мари (анкилозирующий спондилит), артродез, артродез – послеоперационное состояние, артроз, артроз хронический, болезнь Пертеса, гематома, гоналгия (бол в коленном суставе), гонартроз, коксалгия, коксартроз (артроз тазобедренного сустава), комплексный региональный болевой синдром (болезнь Зудека), комплексный региональный болевой синдром (болезнь Зудека) – послеоперационное состояние, метатарзалгия, миалгия, миорелаксация, облегчение боли, ослабление эндопротеза тазобедренного сустава, остеит, остеонекроз асептический, остеопластика, остеопластика – послеоперационное состояние, остеопороз, остеосинтез, остеосинтез – послеоперационное состояние, остеохондроз, перелом, перелом – послеоперационное состояние, перелом – проблемное заживление, плечелопаточный периартрит, синдром позвоночного нерва комбинированный со спазмом, пояснично-крестцовый синдром, пролежень, псевдоартроз, растяжение, растяжение острое, растяжение подострое, ревматоидный артрит, синдром позвоночного нерва, тендопатия, улучшение трофики, улучшение циркуляции, ушиб острый, ушиб хронический, шейно-плечевой синдром, шейно-черепной синдром, эпикондилит. | 1 шт. |  |
|  |  | 2 | маленький экран | размер сенсорного экрана не более 4.3' (10,9 см) | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | стилус | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | адаптер | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль магнитотерапии | независимые каналы, широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией фокусированного магнитного поля Технология Сфокусированного Магнитного Поля. Импульсное Магнитное Поле (PMF), прямоугольные, треугольные, синусоидальные, экспоненциональные и постоянные импульсы Комбинация импульсного и магнитного поля. Модуляция импульсов: бурст, синусоидальная волна, трапециевидная волна, программируемые последовательности, качание волны, частота импульсов 0-160Гц. Колебаниеволны: не менее - 20% | 1 шт. |
|  |  | 4 | Аппликатор двойной диск | Количество –не более 2 шт. Размеры каждого диска: не менее 130 x 130 x 30 мм. Вес: не более 2.15 кг. Интенсивность постоянного магнитного поля: не менее 23 мТ (230 Gauss). Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: не менее 72 мT (720 Gauss). Макс. общая интенсивность магнитного поля: не более 95 мT (950 Gauss). Сопротивление аппликатора: не менее 8.4 Ом | 1 шт. |
|  |  | 5 | Аппликатор большой соленоид 60см | Размеры: не менее 620 x 540 x 300 мм. Внутренняя ширина: не более 580 мм. Внутренняя высота: не более 480 мм. Вес: не более 10.0 кг. Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: не более 8.5 мT (85 Gauss. Сопротивление аппликатора: не менее 6.2 Ом | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | температура воздуха от +10 °C до +30 °C относительная влажность от 30 % до 75 % атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа положение вертикальное - на ножках режим работы постоянный Энергопитания внешний блок питания максимальная входная мощность 60 Вт / 90 Вт напряжение источника питания 24 В, постоянный ток класс защиты II для приборов с адаптером SA160D-24U-M I для приборов с адаптером HPU101-108 кнопка включения/выключения прибора на передней панели, помечена on/off Внутренний химический источник аккумулятор литиевый аккумулятор CR2032 напряжение источника питания ~ от 100 В до 240 В переменный ток частота от 50 Гц до 60 Гц длина шнура 150 - 190 см номинальное напряжение / сила тока / входящая мощность: 24 В / 2.5 A / 60 Вт предохранитель внутренний |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль электротерапии с модулем модернизации-дополнительные токи) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Физиотерапевтический аппаратдля электротерапии с модулем модернизации-дополнительные токи— является современным, профессиональнымаппаратом для физиотерапии и реабилитации.Оснащен цветным сенсорным экраном, что значительным образом упрощает его использование. Начать лечение очень просто, достаточно выбрать диагноз, содержащийся в алфавитно упорядоченной классификации заболеваний, или задать номер программы. Хорошо продуманная встроенная в аппарат система предустановленных протоколов предоставляет врачу информацию и рекомендации по лечению в разных условиях. Также параметры лечения можно настроить вручную посредством нажатия кнопок на сенсорном экране и/или на передней панели устройства. На протяжении всей процедуры лечения аппарат отображает информацию о терапевтическом методе, типе примененного лечения, оставшемся времени терапии, используемом канале (выходе), подключенном аксессуаре и прочих необходимых данных. Интенсивность устанавливается выше порога чувствительности. В данном аппарате используется неинвазивный терапевтический метод, основанный на прохождении электрического тока через ткани человеческого организма. Электрический ток применяется непосредственно через кожу пациента при помощи электродов. Использование электротерапии в основном применяется в области реабилитации для лечения острой и хронической боли, нервно-мышечных дисфункций, улучшения подвижности суставов, для снижения острых и хронических отеков и увеличения периферического кровообращения. Главные характеристики: Прибор для не менее 2-канальной электротерапии с не более 4.3' сенсорным экраном Наличие стандартных протоколов Наличие пользовательских протоколов Наличие терапевтической энциклопедии - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов Наличие функции идентификации аксессуаров и их автоматическая проверка Наличие многоязычного меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке. Технические параметры: Основной прибор Сеть питания 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц Дисплей управления сенсорный, цветной, диагональ не более 10,9 см (4,3’) Размеры не менее 380 x 190 x 260 мм Вес (без аксессуаров) не более 3 кг. Класс IIb Список запрограммированных электротерапий по следующим диагнозам: Артрит, артроз (остеоартрит) – острый, артроз (остеоартрит) – хронический, атонические дисфункции мочевого пузыря, болезнь Осгуда – Шлаттера, болезнь Штрюмпелля-Бехтерева-Мари (анкилозирующий спондилит), боль в задней стенке грудной клетки, боль внизу спины, бурсит, вазоспастическое расстройство (акроцианоз, синдром Рейно), васкулит (болезнь Бюргера), выбухающие дефекты, гемартроз, гематома, гипералгезическая зона, деформация (растяжение) – острая, деформация (растяжение) – подострая, дисменорея (миофасциальная этиология), комплексный регионарный болевой синдром 1 типа (синдром Зудека), контрактура Дюпюитрена, миорелаксация, мышечная боль (фибромиалгия), мышечное растяжение, невралгия затылочная, невралгия постгерпетическая, невралгия, невропатия – гипестезия, невропатия – парестезия, дизестезия, непроизвольное мочеиспускание, облегчение хронической боли, окклюзионная болезнь периферических артерий, подошвенный фасциит (пяточная шпора), последовательности. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Маленький экран | размер сенсорного экрана не более 4.3' (10,9 см) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | стилус | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | адаптер | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль модернизации – дополнительные токи | Дополнительные токи к электротерапии: изопланарная интерференция, интерференция-дипольный вектор, среднечастотные колебания, прямоугольные импульсы, треугольные импульсы, экспоненциональные импульсы, комбинированные импульсы, стимулирующие импульсы (для стимуляции в электродиагностике, электродиагностика, трапецеидальные импульсы, прерванные импульсы, токи Ледюка, волна типа Н, микротоки, спастическая стимуляция по Хуфшмидту, спастическая стимуляция по Янчу, IG импульсы (импульсная гальванизация), токи VMS, MIP–модулируемый импульсный ток, токи Коца, EPIR, модуляции тока, высоковольтная терапия | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль электротерапии | Самые главные низко- и среднечастотные формы волн и их модификации включают: гальванические, диадинамический, токи Траберта, фарадический, неофарадический, экспоненциональные импульсы, экпоненциально-нарастающие импульсы, прямоугольные импульсы, Русская стимуляция, стимулирующие импульсы, трапецеидальные импульсы, треугольные импульсы, комбинированные импульсы, ЧЭНС, высоковольтные наноимпульсы, последовательности, 2-хполюсная интерференция, 4-хполюсная интерференция Не менее 2 независимых канала Наличие синхронизации каналов Легкое изменение полярности электродов Наличие режимов постоянного тока и напряжения - CC/CV | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | плоские резиновые электроды 8 х 12 см. | Плоские резиновые электроды имеют токопроводящую основу, материал резина с добавлением углерода, вдевается в губковое покрытие. | 8 шт. |
|  |  | 2 | губковые покрытия 5 х 7 см. | Тока проводящий элемент для электротерапии, состоящий из Целлюлозы- легко смачиваются, приятные на ощупь. Размеры не менее 50 х 70мм | 12 шт. |
|  |  | 3 | губковые покрытия 12,5 х 10,5 см. | Тока проводящий элемент для электротерапии, состоящий из Целлюлозы- легко смачиваются, приятные на ощупь, насаживается на плоский резиновый электрод. Размеры не менее125 х 105 мм | 16 шт. |
|  |  | 4 | кабель для электродов – темно-серый | Для электротерапии, подключатся в специальный разъем к плоским резиновым электродам путем полярностью + и -. | 1 шт. |
|  |  | 5 | кабель для электродов – светло-серый | Для электротерапии, подключатся в специальный разъем к плоским резиновым электродам путем полярностью + и -. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Набор ремней для фиксации | Эластичные ремни для фиксации электродов к пациенту Набор состоит из : ремень длина не более 35 см ширина не более 6 см – не менее 2 шт., ремень длина не более 50 см ширина не более 6 см – не менее 2 шт., ремень длина не более 70 см ширина не более 6 см – не менее 2 шт., ремень длина не более 99 см ширина не более 6 см – не менее 2 шт. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | температура воздуха от +10 °C до +30 °C относительная влажность от 30 % до 75 % атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа положение вертикальное - на ножках режим работы постоянный Энергопитания внешний блок питания максимальная входная мощность 60 Вт / 90 Вт напряжение источника питания 24 В, постоянный ток класс защиты II для приборов с адаптером SA160D-24U-M I для приборов с адаптером HPU101-108 кнопка включения/выключения прибора на передней панели, помечена on/off Внутренний химический источник аккумулятор литиевый аккумулятор CR2032 напряжение источника питания ~ от 100 В до 240 В переменный ток частота от 50 Гц до 60 Гц длина шнура 150 - 190 см номинальное напряжение / сила тока / входящая мощность: 24 В / 2.5 A / 60 Вт предохранитель внутренний |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль ультразвуковой терапии) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой терапии — профессиональный аппарат для физиотерапии.Оснащен цветным сенсорным экраном, что значительным образом упрощает его использование. Начать лечение очень просто, достаточно выбрать диагноз, содержащийся в алфавитноупорядоченной классификации заболеваний, или задать номер программы. Хорошо продуманная встроенная в аппарат система предустановленных протоколов предоставляет врачу информацию и рекомендации по лечению в разных условиях. Также параметры лечения можно настроить вручную посредством нажатия кнопок на сенсорном экране и/или на передней панели устройства. На протяжении всей процедуры лечения аппарат отображает информацию о терапевтическом методе, типе примененного лечения, оставшемся времени терапии, используемом канале (выходе), подключенном аксессуаре и прочих необходимых данных. Ультразвуковая терапия — неинвазивный терапевтический метод, который использует механическую энергию продольных волн, глубоко проникающих через мягкие ткани человека. Механические волны поглощаются тканями и преобразовываются в тепловую энергию, которая действует как микромассаж. Ультразвуковая терапия применяется главным образом для расслабления мышц и соединительной ткани (связки, сухожилия, фасции), для увеличения местного кровообращения и уменьшения отеков, что приводит к ускорению процесса заживления. Прибор для не более 1-канальной ультразвуковой терапии с не менее 4.3' сенсорным экраном Наличие стандартных протоколов Наличие пользовательских протоколов Наличие терапевтической энциклопедии - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов Наличие функции идентификации аксессуаров и их автоматическая проверка Наличие многоязычного меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке. Технические параметры: Основной прибор Сеть питания 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц Дисплей управления сенсорный, цветной, диагональ не менее 10,9 см (4,3’) Размеры не менее 380 x 190 x 260 мм Вес (без аксессуаров) не более 3 кг. Класс IIb Список запрограммированных ультразвуковых терапий по следующим диагнозам: Аднексит – пост воспалительные изменения, артрит, артрит – подострый, артроз (остеоартроз) – острый, артроз (остеоартроз) – хронический, болезнь Штрюмпелля-Бехтерева-Мари (анкилозирующий спондилит), боль внизу спины, бурсит – острый, бурсит – хронический, вазоспастическое расстройство (акроцианоз, синдром Рейно), выбухающие дефекты, гематома – подострая, гематома – хроническая, глубокие триггерные точки, деформация (растяжение) – острая, деформация (растяжение) – подострая, деформация (растяжение) – хроническая, капсулит – острый, капсулит – хронический, кистевой туннельный синдром – субаквальная терапия, комплексный регионарный болевой синдром 1 типа (синдром Зудека), контрактура Дюпюитрена, миорелаксация, мышечная боль (фибромиалгия), мышечное растяжение, облегчение острой боли, облегчение хронической боли, параметрит – пост воспалительные изменения, поверхностные триггерные точки, подошвенный фасциит (пяточная шпора), подошвенный фасциит (пяточная шпора), – субаквальная терапия, сакралгия, синдром «замороженного плеча» (периартериит), тендинит – острый, тендинит – острый – подострый, тендинит – подострый – субаквальная терапия, тендинит – хронический, тендовагинит – острый, тендовагинит – острый – субаквальная терапия, тендовагинит – подострый, тендовагинит – подострый – субаквальная терапия, тендовагинит – хронический, тризм (болезнь височно-нижечелюстного сустава), трохантерит – острый, трохантерит – хронический, трубное бесплодие, улучшение кровообращения и трофики, ушиб острый, ушиб острый – субаквальная терапия, ушиб хронический, шрам, шрам – келоидный, эндометрит – поставоспалительные изменения, эпикондилит (энтезопатия) острый, эпикондилит (энтезопатия) подострый, эпикондилит (энтезопатия) хронический. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Маленький экран | размер сенсорного экрана не более 4.3' (10,9 см) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | стилус | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | адаптер | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль ультразвуковой терапии | Водонепроницаемые ультразвуковые головки Световая сигнальная индикация контакта ультразвуковой головки Эргономические многочастотные излучающие головки диаметром не более 5 см2 и 1см2 Импульсный и постоянный режим работы, модуляция частоты: не менее 10 не более 150Гц Коэффициент заполнения периода импульсов не менее 5 не более 95% Коэффициент заполнения периода импульсов – установленные значения не менее 6,25% (1:16), 12,5% (1:8), 25% (1:4), 50% (1:2), 100% (1:1). Максимальная выходная мощность не более 2Вт/см2 (постоянный режим) Максимальная выходная мощность не более 3Вт/см2 (импульсный режим) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Ультразвуковая головка 5 см2 | ультразвуковая головка размер не более 5 см2 для проведения физиотерапевтических процедур | 1 шт. |
|  |  | 5 | Ультразвуковая головка 1 см2 | ультразвуковая головка размер не более 1 см2 для проведения физиотерапевтических процедур | 1 шт. |
|  |  | 6 | Аппликатор | предназначен для проведения без операторной ультразвуковой терапии. Частота УЗ излучения не менее 1МГц и не более 3МГц. Максимальная эффективная площадь излучения: не более 12 см2 Максимальная эффективная интенсивность: не более 3 Вт/см2± 20 % Период переключения между пьезоэлементами :не менее 0.5 с Наличие режима переключение: вращательный, случайный Количество пьезоэлементов :не более 4 Частота сеансов: не менее 1 МГЦ, не более 3 МГЦ, переменная | 1 шт. |
|  |  | 7 | Ультразвуковой гель 300 мл. | Специальный контактный гель для физиотерапевтических процедур. объем не более 300 миллилитра. | 1шт. |
|  |  | 8 | Ультразвуковой гель 1 л. | Специальный контактный гель для физиотерапевтических процедур. Объем не более 1 литр. | 3шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | температура воздуха от +10 °C до +30 °C относительная влажность от 30 % до 75 % атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа положение вертикальное - на ножках режим работы постоянный Энергопитания внешний блок питания максимальная входная мощность 60 Вт / 90 Вт напряжение источника питания 24 В, постоянный ток класс защиты II для приборов с адаптером SA160D-24U-M I для приборов с адаптером HPU101-108 кнопка включения/выключения прибора на передней панели, помечена on/off Внутренний химический источник аккумулятор литиевый аккумулятор CR2032 напряжение источника питания ~ от 100 В до 240 В переменный ток частота от 50 Гц до 60 Гц длина шнура 150 - 190 см номинальное напряжение / сила тока / входящая мощность: 24 В / 2.5 A / 60 Вт предохранитель внутренний |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Мобильная рентгеновская система |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Мобильная рентгеновская система | Легкая портативная рентгеновская система с тремя способами управления и дважды складываемым штативом, и системой автоматической блокировки, предназначена для использования в палатах, операционных блоках, приемном покое, применение в ограниченном пространстве без требований к электропитанию. Технические характеристики: Инфракрасный пульт дистанционного управления; Передвижной складывающийся штатив Внешняя мембранная консоль, Входная мощность не более 4 кВт; Электропитание не менее 220, 50/60 Гц Выходные номинальные параметры - Макс. не более 4 кВт (50 мА при 80 кВ, 40 мА при 100 кВ, 32 мА при 120 кВ) Тип - Высокочастотный преобразователь, управляемый микропроцессором. Диапазон напряжения (kV) не хуже 40 ~ 120 кВ, 81 ступень (шаг 1 кВ). Диапазон тока - (mA) не хуже 10 ~ 100 мА, 11 ступеней (10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100 мА). Время экспозиции - 0,01 ~10 секунд, 21 ступень (с шагом 25%). Диапазон экспозиции (mAs)- 0,01 ~250 мАс, 35 ступеней (с шагом 25%). Тип рентгеновской трубки - с вращающий анод. Размер фокусного пятна (малого/большого) - 0,5 / 1,5 мм. Теплоемкость анода – не менее 56 000 тепловых единиц (40 000 Дж). Длина шнура ручного выключателя экспозиции - не менее 5 м (максимальная длина). Частота переключения рентгеновского излучения - не менее 100 кГц. Управление - управление по двум точкам (кВ, мАс) Дисплей пульта - управления светодиодный (7-сегментный экран и индикаторы). Анатомические программы - данные не менее 9 программ APR (анатомически программируемой рентгенографии) - программируется пользователем. Внешний интерфейс - USB, Bluetooth (опция), интерфейс прямой рентгенографии (DR, опция) Максимальные параметры электропитания на входе - 25 А при 240 В~, 34 А при 110 В~ Штатив: Максимальный фокус до пола - не хуже 1796 мм. Минимальный фокус до пола - не хуже 98 мм. Максимальный размер – не более 1100 (Ш) х 955 (Г) х 2113 (В) мм. Минимальный размер – не более 452 (Ш) х 979 (Г) х 370 (В) мм. Внешняя мембранная консоль: Управление - управление по 2 точкам (кВ, мАс). Дисплей пульта управления - светодиодный (7-сегментный экран и индикаторы). Поддерживаемые функции - выбор и сохранение 1 ~ 9 программ анатомически программируемой рентгенографии, лампа коллиматора, выбор фокуса, включение инфракрасного пульта дистанционного управления. | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Трубка | Мощность трубки - 4 кВт высокочастотный моноблок с вращающимся анодом. Размер фокусного пятна не менее - 0,5 / 1,5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Цифровой детектор с плоской панелью | Размер детектора – не менее 17 x 14 дюймов DRZ+ (3,052 x 2,456) CsI (3,052 x 2,436) | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Коллиматор | Управление - ручное с 15, 30, 45, 60-секундным таймером лампы. Форма поля - прямоугольная. Максимальный размер поля 44 х 44 см (при 100 см SID - расстояние от источника до изображения) Паразитное излучение - менее 40 мР/ч Максимальное экранирование пикового напряжения - 150 кВ. Собственная фильтрация - эквивалент 2,0 мм алюминия. Светимость - более 160 люкс при 100 см SID Источник света – не мене 19 Вт светодиодная лампа Стандарт - вращающийся фланец. | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | AP (Точка доступа) | Возможность передачи изображений в режиме AP (точки доступа) работает в качестве концентратора рентген снимков при необходимости предоставляет доступ к сети Wi-Fi для обмена и передачи данных. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Программное обеспечение | Ноутбук с ПО для рентгенографии Центральный процессор – не менее i5-6500 3.2ГГц (до 3.6ГГц). Память – не менее 4Гб DDR4-2133 небуферизованное ОЗУ Хранилище – не менее 500GB. Монитор – не более 23-дюймовый цветной LCD, разрешение дисплея: не менее 1920 x 1080 пикселей Общие характеристики: - Графический интерфейс пользователя на базе «Windows» - Полиэкранный дисплей (1x1 / 2x2 / 3x3 / 4x4) - Выбор нескольких изображений - Функция автоматической компоновки отображений (опционально) - Панель управления рентгеновским аппаратом - Неограниченный шаг процедуры - Быстрое добавление во всплывающее меню функции и свойств изображения - Функция изменения и создания ROI (область фокуса) - Функция Maker (создатель) (поддержка неограниченного количества создателей пользователем) - Многоязычная поддержка - EXCEL лист для языковой поддержки (возможно только в среде Microsoft Office Automation). - DAP-метр (по выбору). - Неограниченный PACS код (CPT код). - Анатомическая программа по умолчанию- более 700 - Поддержка рабочего списка DICOM SCU, хранилище DICOM SCU и функции передачи данных. - Поддержка DICOM функции множественной передачи данных. - Высокопроизводительная функция постобработки данных. 2) Параметры постобработки - Параметр шумоподавления: 10 уровней - Параметр общего контраста: 10 уровней - Параметр детального контраста: 10 уровень - Параметр выделения контура: 10 уровней - Параметр частотного выделения контура: 5 уровней - Параметр сжатия динамического диапазона: 10 уровней 3) Режимы изображений (все функции поддерживаются всплывающим меню) - ROI (область фокуса): 8 ROI поддержка по умолчанию/неограниченная поддержка анатомической проекции. - МАRК: Неограниченная поддержка (поддержка пользовательских предустановок) - Горизонтальное переключение - Вертикальное переключение - Вращение по часовой стрелке - Вращение против часовой стрелки - Обратный эффект (черный или белый) - Текстовая аннотация - Линейка: инструмент интервалов - Угол: инструмент измерения угла - Масштабирование: увеличение/уменьшение масштаба изображения - Увеличение: увеличительное стекло - Панорамное изображение: панорамирование изображений - Подгонка изображения: автоматическая подгонка под размер окна - Срез изображения: функция кадрирования/обрезки изображения - Копия изображения: копия изображения в интересующей области (ROI) - Восстановление изображений: восстановление исходного изображения - Управление яркостью/контрастностью изображения: поддерживается щелчком правой кнопки мыши. 4) Запись компакт-диска - Создание CDR-данных на основе DICOMDIR - Поддержка CD/DVD - Встроенная функция просмотра DICOM-данных - Поддержка данных множественных исследований 5) Свойства DICOM: DICOM PRINT - Совместимость с DICOM 3.0 - Поддержка предварительного просмотра печати - Поддержка просмотра пленки: 1:1 / 1:2 / 2:1 / 2:2 - Поддержка многостраничной печати - Поддержка печати реального размера - Шкала прокрутки передачи - Поддержка обмена изображениями в расстановке 6) Свойства DICOM: хранилище DICOM - Совместимость с DICOM 3.0 - Поддержка DX/CR модальности (может быть расширена для DR и других) - Поддержка модификации синтаксиса перехода 7) Свойства DICOM: MPPS - Поддержка модальности шага рабочей процедуры - Обеспечивает только три состояния: НЕ УДАЛОСЬ / В ПРОЦЕССЕ / ОКЕЙ 8) Свойства DICOM: рабочий список - Поддержка стандарта рабочих списков модальности DICOM - Поддержка запроса/поиск DICOM - Фильтр поиска (ID / Имя / Номер доступа) - Поддержка фильтра-импорта 9) Дисплей с наложением изображения - Описание проецирования - Имя пациента / Пол / Возраст - кВ / мА / Время / мАс - Обратная связь мАс / Время обратной связи для AEC - EI (Индекс воздействия) / DI (Индекс отклонения) - Ширина/высота окна | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Отсутствие конденсата. Влажности воздуха не должна превышать 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система высокочастотной абляции с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением МТ) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Генератор | Генератор представляет собой радиочастотный генератор с гальванически развязанным выходом, который генерирует энергию для вапоризации мягких тканей (абляции), вырезания и коагуляции вовремя артроскопических хирургических вмешательств. Габариты (В x Ш x Г): не более 13,5 см x 41 см x 41 см. Масса: не более 8 кг. Регулируемое напряжение: 90-132 вольт RMS, 207-253 вольт RMS. Номинальное входное напряжение: не менее 1000 ВА. Генератор разработан для выполнения артроскопических хирургических вмешательств на коленном, плечевом, голеностопном, локтевом, лучезапястном суставах, обеспечивает быструю, точную абляцию, вапоризацию и коагуляцию мягких тканей, биполярный радиочастотный, с изолированным выходом, который обеспечивает мощность для вапоризации мягких тканей, диссекции и коагуляции во время артроскопических хирургических процедур. Генератор функционирует в 4-х биполярных режимах: (1) холодного пульса, (2) диссекция, (3) смешанная вапоризация и (4) диссекция с контролем температуры. При работе в режиме холодного пульса высокочастотная энергия подается на наконечник электрода. При определенном уровне энергии вокруг активного электрода создается паровой карман, при помощи импульсной тяги высокого потенциала. В момент создания кармана импульс прекращается. Дуги внутри парового кармана производят вапоризацию ткани, находящейся внутри парового кармана. Уровень энергии вапоризации для конкретного электрода автоматически устанавливается по умолчанию посредством подсоединения электрода к генератору через рукоятку. При работе в режиме диссекции, генератор подает высокочастотное напряжение на активный электрод с целью рассечения ткани и коагуляции без искрообразования. Режим смешанной вапоризации обеспечивает вапоризацию ткани в комбинации с гемостазом. В режиме диссекции с температурным контролем (с электродами температурного контроля) температура наконечника устанавливаться по умолчанию вместе с уровнем энергии. Генератор контролирует фактическую температуру рабочей части в процессе использования для поддержания температуры наконечника на заданном уровне. Для обеспечения безопасности для оптических систем, генератор отключает энергию на несколько секунд при малейшем контакте электрода с оптикой внутри сустава. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Педаль проводная |  | Педаль ножная представляет собой двухпедальный ножной переключатель. Педаль присоединяется к биполярному радиочастотному аблятору, способному работать в режиме вапоризации и гемостаза с помощью кабеля. Педаль имеет две педали активации, анодированных в разные маркерные цвета. Нажатие одной из педалей активирует режим вапоризации и смешанной вапорицации, нажатие другой педали активирует режим гемостаза(коагуляции) и термической модификации тканей. На педали также расположен округлый контроллер, позволяющий регулировать мощность режимов абляции и гемостаза. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Электроды с управлением на рукоятке |  | Электрод с управлением на рукоятке. Электрод биполярный, состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции, коагуляции и переключение между режимами. Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру не менее 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня не менее 140мм. | 10 шт |
|  |  | 2. | Электроды с интегрированной рукояткой 3,5 мм |  | Электроды с интегрированной рукояткой 3,5 мм (крючок).Электрод 5мм/90° Крючок. Электрод состоит из рукоятки и наконечника (собственно электрода). Электрод имеет рабочую поверхность крючком с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме вапоризации V2, создавая температуру не менее 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность в форме крючка не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня не менее 140мм. | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора г. Караганда,ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы. - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                  Курмангалиев Е.Т.