Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат электрохирургический электролигирующий |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением МТ) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Аппарат электрохирургический электролигирующий | Универсальный высокочастотный хирургический генератор с двойной функцией электролигирования сосудов и тканей, предназначенный для всех видов электрохирургических влияний, включая рассечение тканей, остановку кровотечения в т.ч. и электролигирования крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур до 7мм, путем подачи в ткани радиочастотной энергии в монополярных и биполярных режимах. Система обеспечивает точную подачу энергии, и сжатие тканей электродами с контролем времени воздействия для достижения полного и постоянного соединения тканей и просвета сосудов. Система устроена таким образом, чтобы обеспечить минимальное прилипание, обугливание или распространение тепла на смежную ткань. Адаптирует работу генератора к различным типам тканей и реагирует на их изменения в процессе лигирования. Генератор обладает технологией распознования ткани с автоматической регулировкой, обеспечивает управление всеми режимами и контроль уровня воздействия, данная технология позволяет реагировать на изменения характеристик ткани со скоростью 430000 раз в секунду. Генератор оснащен системой автоматического распознавания подключаемых инструментов, а также монополярных двух- и трехклавишных, биполярных одноклавишных и электролигирующих одноклавишных педалей. Генератор имеет систему, которая непрерывно измеряет качества контакта между возвратным электродом и кожей пациента. Генератор оснащен системой апгрейда программного обеспечения через ноутбук. Объем внутренней памяти 8 гб. Управление генератором осуществляется с помощью 4-хсекционного сенсорного LED-дисплей диагональю 7 дюймов. Интерфейс устройства может быть англо- или русскоязычным. Наличие журнала использования аппарата с выведением данных по датам, мощностям, режимам, времени на экран пользователя не менее чем за 1000 последних включений, которое доступно пользователю. Наличие визуальных подсказок с указанием на ошибочное действие и пути его решения. Количество выходов (розеток) для инструментов на передней панели коагулятора 5шт: монополярных 2шт, биполярных 1шт, электролигирующих 1шт (разьем распознает коды в чипе RFID инструмента а также штрихкоды нанесенные на соеденитель), под возвратный электрод 1шт. Количество монополярных режимов не менее 6. Количество биполярных режимов не менее 3. Наличие электролигирующего режима с возможностью сваривания артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, пучков тканей, лимфатических структур. Наличие радиочастотной абляции. Совместим для работы с монополярной аргоновой ручкой и дымоэвакуатором. Генератор предназначен для использования в области общей хирургии и в рамках таких специализаций, как урологическая, сосудистая, торакальная, пластическая, гинекологическая, реконструктивная и колоректальная. Генератор оснащен уникальным монополярным режимом совмещающим в себе диссекцию с гемостазом, режимом Sharedcoag, подразумевающим одновременную активацию двух ручек в режиме коагуляции. Имеется возможность использования двух биполярных пинцетов при наличии специального переходника, биполярной трансуретральной резекции а также можно использовать монополярные и биполярные электроды для радиочастотной абляций. Режимы работы генератора: Режимы монополярной диссекции:Pure, Blend, гемостатическая диссекция Режимы монополярной коагуляции: Fulgurate, Spray, Soft, Shared Режимы биполярные: Low, Medium, High Режимы лигирующие Режимы биполярной трансуретральной резекции: коагуляция COAG и резекция CUT Режим Радиочастотной абляции Габаритные размеры и вес: Ширина – не более 36см Длина – не более 46,2см Высота – не более 18см Вес – не более 10,1кг Режимы работы коагулятора монополярные: Режим Чистое резание Мощность максимальная не меньше 300Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 2100В Пиковое напряжение не более 1050В Крест-фактор не более 1,42 Режимы Резанья с коагуляцией Мощность максимальная не менее 200Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 2970В Пиковое напряжение не более 1485В Крест-фактор не более 2,7 Режим Диссекция с гемостазом – осуществляет разрез с гемостазом без коагуляции краев Мощность максимальная 200Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 4730В Пиковое напряжение не менее 2365В Крест-фактор не более 4,3 Режим Средневольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет мягкую коагуляцию тканей и остановку кровотечений Мощность максимальная не менее 120Вт Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 6100В Пиковое напряжение не менее 3050В Крест-фактор не более 5,5 Режим Высоковольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет усиленную коагуляцию тканей и остановку кровотечения большой площади Мощность максимальная не менее 120Вт Поддержка постоянной мощности,которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 7250В Пиковое напряжение не менее 3625В Крест-фактор не более 6,6 Режимы работы коагулятора биполярные: Все биполярные режимы коагулятора должны иметь автобиполярную функцию работы без педали.При автобиполярном использовании возможна запрограммированная работа от прикосновения к тканям, так и работа от педали. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная временная задержка начала работа на 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5сек. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная остановка при достижении необходимого сопротивления тканей 1500; 1800; 2000; 2200 Ом. Режим Малый биполяр – коагулирует ткани (в основном между браншами инструмента), не перегревая их Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 100 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 500В Пиковое напряжение не менее 250В Крест-фактор не более 1,42 Режим Стандартный биполяр – коагулирует ткани пинцетами разной формы Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 10 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 350В Пиковое напряжение не менее 175В Крест-фактор не более 1,42 Режим Макробиполяр или биполярное резание коагулирует большие объемы тканей либо рассекает их узкими браншами Мощность максимальная не менее 95Вт Номинальная нагрузка не менее 100 Ом Рабочая частота 472кГц Амплитуда напряжения не более 500В Пиковое напряжение не менее 250В Крест-фактор не более 1,42 Режим лигирования (сваривания) тканей и сосудов до 7мм Наличие звуковой и визуальной (на дисплеях) информации об успешном, неправильном или долгосрочном завершении цикла лигирования Мощность максимальная не менее 350Вт Амплитуда напряжения не более 575В Пиковое напряжение не менее 287,5В Крест-фактор не более 1,42 Режим работы коагулятора радиочастотная абляция : Интегрированная хирургическая система для радиочастотной абляции предназначена для абляции мягких тканей во время использования радиочастотной энергии в общей и кардиохирургии. Генератор управляет количеством энергии, передаваемой через устройство для абляции в одном из следующих режимов энергии: - в монополярном режиме генератор контролирует и проводит мониторинг количества радиочастотной энергии, переданной на ткань между устройством для абляции и пассивным электродом на предварительно выбранной точке силовой установки через абляцию; - в биполярном режиме генератор проводит мониторинг полного сопротивления ткани и регулирует количество мощности, подаваемой на ткань между щеками активного электрода. Количество подаваемой энергии определяется на основании импеданса ткани и создается истинно трансмуральное повреждение. Звуковые сигналы и сообщения на сенсорном дисплее генератора оповещают хирурга о статусе абляции, трансмуральности поражения и других важных факторах. Параметры абляции легко менять по ходу процедуры на сенсорном экране. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Педали: монополярная (двух-, трехклавишная); биполярная; для активации электролигирования, купольная; для биполярной резекции | Педаль биполярная. Совместима с коагуляторами серий Force, FT и FX. Кабель 4.6 м | 1 шт |
|  |  | 2 | Кабель для биполярной резекции | Для биполярных пинцетов стандарта Valleylab™. Литая вилка для генераторов Длина 3.6 м. | 10 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Электрохирургическая трехкнопочная ручка | Электрохирургическое устройство. Используется с энергетическими платформами. Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции. Электрод-лезвие с антипригарным покрытием в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм. Управление настройками мощности режимов. Стерильный держатель инструментов в комплекте. Неразъемный кабель 3 м. Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента. Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента | 1 шт |
|  |  | 2. | Возвратные электроды пациента: для взрослых, детей; с кабелем | с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 2,7м. Рекомендуемый вес пациента от 13,6кг. Электрод предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами, имеющими функцию мониторинга контакта пластины пациента и кожей пациента. | 1уп |
|  |  | 3. | Пинцеты коагуляционные; биполярные | Изолированный. Полированные бранши. Общая длина 19,1 см. Ширина браншей - 2,0 мм. Многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирования или газовой стерилизации. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Диапазон температур окружающей среды: от -10 до +60 °C (от 14 до 140 °F) Относительная влажность: от 15% до 90% Атмосферное давление: от 500 до 1060 миллибар |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 90 календарных дней, не позднее 90 дней после подписания договора г. Караганда,ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы. - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система высокочастотной абляции с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением МТ) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Генератор | Генератор представляет собой радиочастотный генератор с гальванически развязанным выходом, который генерирует энергию для вапоризации мягких тканей (абляции), вырезания и коагуляции вовремя артроскопических хирургических вмешательств. Габариты (В x Ш x Г): не более 13,5 см x 41 см x 41 см. Масса: не более 8 кг. Регулируемое напряжение: 90-132 вольт RMS, 207-253 вольт RMS. Номинальное входное напряжение: не менее 1000 ВА. Генератор разработан для выполнения артроскопических хирургических вмешательств на коленном, плечевом, голеностопном, локтевом, лучезапястном суставах, обеспечивает быструю, точную абляцию, вапоризацию и коагуляцию мягких тканей, биполярный радиочастотный, с изолированным выходом, который обеспечивает мощность для вапоризации мягких тканей, диссекции и коагуляции во время артроскопических хирургических процедур. Генератор функционирует в 4-х биполярных режимах: (1) холодного пульса, (2) диссекция, (3) смешанная вапоризация и (4) диссекция с контролем температуры. При работе в режиме холодного пульса высокочастотная энергия подается на наконечник электрода. При определенном уровне энергии вокруг активного электрода создается паровой карман, при помощи импульсной тяги высокого потенциала. В момент создания кармана импульс прекращается. Дуги внутри парового кармана производят вапоризацию ткани, находящейся внутри парового кармана. Уровень энергии вапоризации для конкретного электрода автоматически устанавливается по умолчанию посредством подсоединения электрода к генератору через рукоятку. При работе в режиме диссекции, генератор подает высокочастотное напряжение на активный электрод с целью рассечения ткани и коагуляции без искрообразования. Режим смешанной вапоризации обеспечивает вапоризацию ткани в комбинации с гемостазом. В режиме диссекции с температурным контролем (с электродами температурного контроля) температура наконечника устанавливаться по умолчанию вместе с уровнем энергии. Генератор контролирует фактическую температуру рабочей части в процессе использования для поддержания температуры наконечника на заданном уровне. Для обеспечения безопасности для оптических систем, генератор отключает энергию на несколько секунд при малейшем контакте электрода с оптикой внутри сустава. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Педаль проводная |  | Педаль ножная представляет собой двухпедальный ножной переключатель. Педаль присоединяется к биполярному радиочастотному аблятору, способному работать в режиме вапоризации и гемостаза с помощью кабеля. Педаль имеет две педали активации, анодированных в разные маркерные цвета. Нажатие одной из педалей активирует режим вапоризации и смешанной вапорицации, нажатие другой педали активирует режим гемостаза(коагуляции) и термической модификации тканей. На педали также расположен округлый контроллер, позволяющий регулировать мощность режимов абляции и гемостаза. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Электроды с управлением на рукоятке |  | Электрод с управлением на рукоятке. Электрод биполярный, состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции, коагуляции и переключение между режимами. Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру не менее 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня не менее 140мм. | 10 шт |
|  |  | 2. | Электроды с интегрированной рукояткой 3,5 мм |  | Электроды с интегрированной рукояткой 3,5 мм (крючок).Электрод 5мм/90° Крючок. Электрод состоит из рукоятки и наконечника (собственно электрода). Электрод имеет рабочую поверхность крючком с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме вапоризации V2, создавая температуру не менее 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность в форме крючка не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня не менее 140мм. | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки 90 календарных дней, не позднее 90 дней после подписания договора г. Караганда,ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы. - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический периметр |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основныекомплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Автоматический периметр | Современная автоматическая система слежения за фиксацией и положением глаза пациента.Стимулы по размеру Гольдмана.Измерение диаметра зрачка Многоязыковой интерфейс, в т. ч. русский Работа со стимулами по Гольдману и полноцветными RGB. Это дает проводить расширенный водительский тест «Driving»;Возможность изменения параметров тестов «Driving» тест (расширенный тест со смещением стимула) Функция учета предыдущих измерений наличие электрической опоры для подбородка, оптимальная фиксация лица пациента при обследовании; Периметрия: Статическая, цветовая, кинетическая Цветовая периметрия Измерение диаметра зрачка до, после или во время обследования. Тест на бинокулярное зрение Тесты с изменением скорости и размера стимула. Кинетические тесты Стимулы с изменяемым размером, интенсивностью и скоростью двигаются от перифирии к центру измерительной сферы. Пользовательские программы тестирования Кроме стандартных тестов есть возможность создавать собственные программы исследований или изменять параметры для ранее созданных программ. Периметр позволяет добавлять неограниченное количество пользовательских программ. Быстрое исследование Аппарат может принимать в расчет прошлые результаты исследования одного пациента, можно сократить продолжительность исследования. Уже известные дефекты будут исследованы без проведения полного исследования. Аппарат оборудован современной цифровой системой слежения за правильным положением глаза пациента. Метод основан на анализе изображения видеокамеры. На изображении находится зрачок, его центр отмечается за счет комплекса алгоритмов. Далее положение зрачка непрерывно отслеживается на протяжении теста. Контроль фиксации глаза по методу Heijl-Krakau, мониторинг слепого пятна. Тест голубой на желтом: Позволяет выявлять глаукому на начальной стадии заболевания. Радиус измерительного купола, мм: 300 Поле обследования, град: 100 Стандартные тесты исследования: Full 50° — 164 точки Glaucoma 22°/50° — 104 точки Central 30° — 120 точки Central 22° — 96 точки Wide 22°/30° — 128 точки Peripheral 30° / 50° — 72 точки Macula 10° — 48 точки Driving 50°/80° — 192 точки. Источник стимуляции сигнала: Рипроекционные светодиоды. Цвет пятна стимуляции: Зеленый, синий, красный, белый. Интенсивность стимула: От 0,03 асб до 10 000 асб с шагом в 15 3 дБ или 45 1 дБ. Время воздействия: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Время реакции: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Интервал между стимулами: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Фоновое освещение: Белая -31.5 Asb (10 кд/м²) для белого - 315 Asb (100 кд/м²) для желтого, автоматический контроль уровня. Методы контроля фиксации глаза: По Heijl-Krakau, встроенная видеокамера. Диаметр тест-линз: 38 мм. Размеры: не более 740 х 640 х 450 мм Требования к сети: 100-230 В. Частота: 50/60 Гц. Все: не менее 23 кг Потребляемая мощность: макс. 65 Вт. Персональный компьютер встроенный компьютер, память 2 ГБ Операционная система Windows. Источник LED освещения: Встроенная система регулировки интенсивности Максимальная яркость стимула: 10 000 Asb Высокое качество исполнения; офтальмологическое оборудование собрано из хороших материалов, способно функционировать в интенсивном режиме несколько лет. |  |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Кнопка реакции пациента | Кнопка ответа пациента предназначена для фиксации реакции пациента в ходе периметрического исследования. В руке пациент удерживает кнопку обратной связи (кнопка «вижу»), на которую должен был нажимать в тот момент, когда он видит диагностический стимул, так же как и в случае классической автоматической периметрии 1х 1,0 м, разъём - RJ-45 |  |  | 1шт. |
|  |  | 2. |  | Шнур питания | 220В, 50-60Гц, Кабель питания, сетевой шнур для прибора 1х 1,5мм², 220В, 2.5A. |  |  | 1шт. |
|  |  | 3. |  | Пылезащитный чехол | Пылезащитный чехол являются важным аксессуаром для защиты устройств от грязи, пыли и других элементов, которые могут их повредить. Тканевый, с двумя ручками. |  |  | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Глазная накладка |  |  | 1шт. |  |  |
|  |  | 2. | Запасные предохранители |  |  | 1 шт. |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды - От +10 до +40 градус С Относительная влажность - От 30% до 85% Атмосферное давление - От 700 гПа до 1060 гПа |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки 30 календарных дней, не позднее 30 дней после подписания договора г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                  Курмангалиев Е.Т.