Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аспиратор хирургический |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Базовый модуль с ручкой, рельсом для крепления, дополнительных принадлежностей, встроенным вакуум-метром и вакуумным регулятором, а также кнопкой | Бесшумный агрегат пистонного типа cо специальной изоляцией (для работы в условиях операционной), в жестком корпусе. Система создания вакуума, состоящая из 2-х стеклянных цилиндров и графитовых поршней. Объем перекачки: 50 л/мин. Мощность вакуума: 0 - 85 кПа (0 - 640 мм рт ст). Дипазон регулировки разряжения с индикацией на вакуумметре : от 75 до 640 мм рт.ст. (85 кПа). Уровень шума: менее 40 dBa при разряжении до 35 кПа, 42 dBa при разряжении более 35 кПа на расстоянии 1 м от работающего прибора. Полное отсутствие вибрации при работе. Ручка для переноски аспиратора, встроенная в базовый модуль. Влагозащищенная кнопка включения – выключения на передней панели аспиратора. Вакуум-метр с градуировкой в кПа и мм рт ст. Диаметр вакуумметра 60 мм. Регулятор вакуума на передней панели аспиратора. Рельс металлический для крепления дополнительного оборудования и принадлежностей с креплением к корпусу аспиратора с трех сторон. Двойная система предотвращения попадания воды/аспирата внутрь аппарата, включая поплавковый клапан и гидрофобный фильтр. Возможность соединения двух и более сосудов для аспирации при предполагаемых больших объемах аспирата. Потребление энергии: 100Вт, 0.45А (220/230В) 100Вт, 1А (110/115В). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Мобильная стойка на 4-х колесах (2 с блокировкой) с рельсом для крепления дополнительных принадлежностей | Мобильная стойка на 4-х колесах, 2 с блокировкой, с рельсом для крепления дополнительных принадлежностей. Вертикальная планка шириной в диапазоне 9 – 11 см, глубиной в диапазоне 1,5 – 2,5 см. Высота стойки в сборе в диапазоне 70 – 72 см. Антистатические колеса, диаметром 70 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект для хирургической аспирации Сосуд 5 литровый, градуированный - Крышка с ручкой и устройством для предохранения от перелива - Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, диаметр 7/13 мм. Инструментальная полка | Сосуд 5 литровый, автоклавируемый с температурой до 134 °С, переход под универсальную крышку; прерывистая линия фиксации; материал ТРХ (поливинилхлорид) градуированный; крышка с ручкой и устройством для предохранения от перелива, диаметр внешний 112 мм, диаметр внут. 102.5 мм, высота 28.4 мм, высота с ручкой для переноски 98.4 мм, материал пластик, цвет белый; cиликоновая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, диаметр 7/13 мм, длина 1.5м.; инструментальная полка для принадлежностей для крепления на тележку. | 1 комплект. |
|  |  | 3 | Ножной вакуумный регулятор | Предназначен для управления степенью разряжения (создания вакуума) для аспирационной системы. Размеры: 280 х 70 мм. Открытие клапана: 0-100%. Соотношение рычага при нажатии: 6:15. Выход: елочка 8 мм. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 1 | Гидрофобный бактериальный фильтр | Используется для фильтрации 99,99946% частиц, размером более 0,33 микрон. Размер фильтровального элемента: Диаметр 25 мм, высота 45 мм | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение в сети: 230В/115В. Частота: 50Гц/60Гц. Температура: от +10 °C до +40 °C. Относительная влажность: от 30% до 95%. Давление воздуха:от 700 hPa до 1060 hPa. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, Адрес: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф 12 канальный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок Электрокардиограф | - Основные технические характеристики прибора - Автоматическая компенсация дрейфа изолинии. - Непрерывное мониторирование и звуковое сопровождение частоты сердечных сокращений. - Возможность подсоединения стандартной клавиатуры, для упрощения ввода информации и управления электрокардиографом. - Двухсторонняя голосовая связь абонента (врача на выезде) и оператора автоматизированного рабочего места кардиолога без использования дополнительного оборудования. - Для подавления сетевых помех и избыточного мышечного дрожания прибор снабжен антитреморным (35 Гц) и сетевым (50 Гц) фильтрами. - Контроль качества контактов электродов с кожей и качества электрокардиосигналов. - Диапазон регистрируемых сигналов от 0,03 до 5 мВ. - Диапазон частот: 0,05 – 150 Гц. - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ - ±5%. - Чувствительность при регистрации (усиление) 5, 10, 20 мм/мВ. Пределы допускаемой относительной погрешности установки усиления ± 5%. - Коэффициент ослабления синфазных помех не менее 100 дБ. - Скорость развертки 5, 10, 25 и 50 мм/с - Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. - Постоянная времени – не менее 3,2 с. - Входной импеданс не менее 10 МОм. - Постоянный ток в цепи пациента не превышает 0,1 мкА. - Входные цепи электрокардиографа защищены от воздействия импульсов дефибриляции напряжением 5 кВ ± 2%. - Размах калибровочного сигнала прямоугольной формы от внутреннего калибратора 1 мВ. - Автоматическое тестирование работоспособности в режиме реального времени при включении прибора. - Автоматическое определение водителя ритма. - Диапазон измерения ЧСС от 20 до 280 мин-1 (ударов в минуту). - Габаритные размеры электрокардиографа не более 250х150х65 мм. - Масса основного блока прибора не более 2 кг - Дисплей Прибор снабжен высококонтрастным цветным TFT дисплеем с подсветкой, разрешением 320х240 точек, размером 3,5 дюйма, с возможностью регулировки контрастности. Дисплей обеспечивает графическую визуализацию: - 12-ти отведений, отображая три, четыре или шесть ЭКГ кривых одновременно в режиме реального времени и в режиме просмотра ЭКГ из памяти; - цифровой индикации текущих значений ЧСС; - скорости развертки ЭКГ; - усиления ЭКГ; - уровень заряда аккумулятора; - режима работы сетевого фильтра; - режима автоматической компенсации дрейфа изолинии; - режима работы мышечного фильтра; - текущего времени; - активного канала передачи данных (GSМ, Dial-up или USB); - текстовых сообщений и специальных символов; - меню и подменю, используемые для настроек и управления прибором; - усредненных QRS-комплексов по каждому отведению; - результатов анализа и интерпретации ЭКГ, а также предварительное заключение; - качество сигнала каждого отведения; - скорость развертки при визуализации на дисплее: 5, 10, 25 и 50 мм/с; - даты и времени сохранения записи; - меню, используемых для настроек и управления прибором; - данные пациента (ФИО, пол, рост, вес, год рождения, значения систолического и диастолического давления, частоты дыхания и пульса). - Анализ и интерпретация электрокардиографа(ЭКГ) При анализе электрокардиограммы на дисплей и на печать помимо отрезков ЭКГ выводится следующая информация: - таблица амплитудно-временных характеристик всех зубцов по каждому отведению ЭКГ; - усредненные сердечные комплексы (PQRS) по всем отведениям с выставленными метками измерения (вычисление длительности всех сегментов и интервалов); - интервалы и оси; - предварительное заключение, в котором выводятся данные частоты сердечных сокращений, электрическая ось сердца, тип ритма, нарушения ритма, нарушения проводимости, гипертрофии различных отделов сердца, инфаркты миокарда, синдромы поражения миокарда, различных изменений ЭКГ, а также обоснование того или иного отклонения (отмечается звездочкой). При сокращенном анализе электрокардиограммы на дисплей выводится данные аналогично полному заключению, но на печать не выводится таблица анализа ЭКГ. - Термопринтер Прибор имеет встроенный термопринтер обеспечивающий вывод на печать: - 12 отведений по три, четыре или по шесть отведений одновременно; - данных пациента (ФИО, пол, рост, вес, год рождения); - нанесение на термобумагу миллиметровой сетки; - ЭКГ из памяти (всех 12 отведений по 3, 4 или по 6 отведений); - ЭКГ в ручном режиме – регистрируемую в данный момент времени ЭКГ (3, 4 или 6 отведений); - ЭКГ в автоматическом режиме – зарегистрированных 10 сек. ЭКГ (всех 12 отведений по 3, 4 или по 6 отведений); - текущее (в ручном режиме) или среднее (в автоматическом режиме) значений ЧСС; - скорости развертки ЭКГ; - усиления ЭКГ; - режима работы сетевого фильтра; - режима автоматической компенсации дрейфа изолинии; - режима работы мышечного фильтра; - время и дата, когда ЭКГ была сохранена (автоматический режим), время и дата, когда ЭКГ началась распечатываться (ручной режим); - уникальный номер ЭКГ и ее порядковый номер в списке записей; - усредненные QRS-комплексы по каждому отведению; - таблицу амплитудно-временных характеристик; - предварительное заключение; Характеристики термопринтера: - разрешение – 16 точек/мм; - скорость печати – 5, 10, 25 и 50 мм/с; - ширина бумаги для печати - 80 мм; - наружный диаметр рулона бумаги до 45 мм; - Передача данных Прибор, способен передавать данные в диагностический центр в соответствии с требованиями директивы европейского комитета по стандартизации EN1064 (SCP-ECG) используя: - USB-кабель; - GSM-канал мобильного оператора. Прибор, может быть снабжен интерфейсными разъемами для передачи данных в ПК или в диагностический центр: - USB тип В – разъем USB для подключения к компьютеру; - RG 11 – разъем для подключения к телефонной линии; - SIM – разъем для установки SIM-карты GSM оператора. Прибор способен принимать заключение консультанта с последующим отображением на дисплее и выводом на термобумагу. - Электропитание прибора Электропитание прибора осуществляется от: - электрической сети переменного тока напряжением 110-230 В и частотой 50 Гц; - от бортовой сети автомобиля напряжением от 12В до 15В (автомобильный адаптер - опционально); - от встроенного аккумулятора (не менее 4 часов работы). Номинальное напряжение аккумулятора–12 В.Емкость аккумулятора–1.2 А/ч Полностью заряженная аккумуляторная батарея позволяет регистрировать не менее 100 ЭКГ в ручном режиме, при длине печати кривых до 30 см и скорости 50 мм/с. Потребляемая мощность не более – 10 ВА. - Энергонезависимая память Прибор позволяет производить запись ЭКГ во внутреннюю энергонезависимую память. Количество записей – 250. Длительность записи - 10 секунд. Возможность последующего просмотра записей с выводом на бумажный носитель или передачу в диагностический центр вместе с данными пациента. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель отведений | Кабель предназначен для подключения к электрокардиографу и передачи данных от электродов, подключаемых к пациенту. Имеет защиту для проведения дефибрилляции. Имеет защиту от внешних помех. Количество отведений -12. Тип вилки прямой. Крепление вилки на винтах. Диаметр штекера 4мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Адаптер сетевой | Адаптер для подключения электрокардиографа к сети питания 220В, либо 12В, а также подзарядки аккумулятора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электрод-прищепка для взрослых | Для регистрации периферических ЭКГ отведений пациента, включая возможность проведения одновременной дефибрилляции. Многоразовые. Цвет электродов - красный, желтый, зеленый, черный. Длина браншы 140мм. Ширина браншы 30мм. Раскрытие браншей 120мм. Универсальный металлический коннектор имеет гнездо с фиксирующим винтом под штекер диаметром 4 мм и соединение типа «кнопка» | 4 шт. |
|  |  | 4 | Электрод-присоска для взрослых | Электроды грудные многоразовые. Состоят из круглого металлического наконечника в форме купола (токосъёмника); металлического винта, надежно фиксирующего концы ЭКГ кабеля (кабеля отведений); резинового баллона-присоски, фиксирующего электрод на груди пациента с помощью вакуума. Диаметр 24мм. | 6 шт. |
|  |  | 5 | Транспортная сумка | Сумка-футляр для удобства переноски электрокардиографа и его комплектующих. Имеются карманы и отделы для фиксации комплектующих. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Алфавитно-цифровая клавиатура | Выносная клавиатура, подключаемая к электрокардиографу для оперативного введения данных пациента. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Термобумага | Для регистрации кардиограммы у пациентов. Размер 80мм х 23м. | 3 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | температура окружающего воздуха от 10 до 40 ºС; относительная влажность до 98 % при 25º С. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 30 календарных дней, не позднее 30 дней после подписания договора, Адрес:г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Операционный стол в комплекте с принадлежностями для травматологии |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники ) |  |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Операционный стол |  |  | Универсальный электрогидравлический операционный стол предназначен для использования в перевязочных, операционных залах, кабинетах хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии и других. Операционный стол состоит из основания и ложа (панели стола). Панель стола 4х секционная: -головная -спинная -тазовая -ножная(раздельная). Регулировка излома спинной секции должна осуществляться при помощи винтового механизма, путем вращения рукоятки. Гнездо для рукоятки, регулирующей почечный мост, должно быть расположено с правой стороны стола. Высота подъема почечного моста 110 мм. Длина регулируемой рукоятки не менее 300 мм. Основание стола Т-образное на 3х колесах, одно из которых поворотное для обеспечения высокой маневренности. Основание оснащено центральной системой торможения, регулируемой ножной педалью. Основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали, в верхней части закрыта бесшовной гофрой. Регулировка высоты стола осуществляется бесступенчато. Материал изготовления всех открытых металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления - нержавеющая антибликовая сталь. Панель стола рентгенопрозрачная, оснащена быстросъемными полиуретановыми матрасами. Матрацы всех секций ложа имеют дугообразную форму с выпуклыми краями, обеспечивающими максимальный комфорт пациента при всех видах операций. Возможно использование рентгеновского аппарата с С-образным штативом. По обеим сторонам панели стола расположены планки, предназначенные для установки дополнительных принадлежностей. Конструкция стола должна обеспечивать: - за счет полной рентгенопрозрачности всех элементов ложа возможность размещения рентгеновской техники, включая C-дугу, для рентгеноскопии и рентгенографии во всех положениях пациента. - взаимозаменяемость секции головы и секций ног для расширения возможностей работы R-аппарата - продольное перемещение столешницы стола относительно основания на 300мм, для минимизации недоступной для R-аппарата области - возможность операций в положении пациента "сидя". Разделенная ножная секция должна обеспечивать угол разведения левой и правой секций на 180° Управление основными положениями стола, в том числе и продольное перемещение, должно осуществляться дистанционно при помощи ручного пульта. Пульт управления должен выполнять следующие функции: регулировка угла наклона «Тренделенбург»/ «Анти-Тренделенбург» регулировки латерального наклона «Вправо»/ «Влево» поднятие/опускание высоты ложа поднятие/опускание спинной секции продольное смещение панели стола в сторону ножной/головной секции блокировка/ разблокировка тормоза Пульт должен иметь индикатор рабочего режима стола. В рабочем режиме стола –белый цвет, в аварийном – красный. А также индикатор активации пульта. Горит зеленым светом. Возможность работы от встроенного аккумулятора. Время полной зарядки аккумуляторной батареи ≈ 3…4 часа Напряжение сети 220В, 50Гц Управление столом Ложе стола должно иметь широкий диапазон регулировок в пределах: - нижнее положение 700мм - расстояние подъема ≥300мм. Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку продольных наклонов в пределах: - Тренделенбург: не менее 25°; - антиТренделенбург: не менее 25°; Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку латеральных (боковых) наклонов ±15°. Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку спинной секции посредством пульта. Угол подъема спинной секции 75°. Угол опускания спинной секции 20°. Механическую регулировку почечного моста посредством винтового механизма: - Подъем почечного моста не менее 110 мм. Электрогидравлическую регулировку продольного сдвига панели с помощью пульта. Продольный сдвиг 300 мм. Секции ложа стола должны иметь бесступенчатую пневматическую регулировку наклонов: - наклон головной секции (вверх/вниз) - не менее + 45º/- 90° - наклон ножной секции (вверх/вниз) – не менее + 25º/- 90° Технические характеристики: Длина операционного стола не более 2070 мм Ширина ложа операционного стола не более 550 мм Длина головной секции не более 255 мм Длина тазовой секции не более 550 мм Длина ножной секции не менее 600 мм Длина спинной секции с учетом почечного валика не менее 590 мм Ширина рабочей части - не более 550мм, Общая ширина (с боковыми направляющими планками) - не более 600мм. Расстояние между головной и спинной секцией не более 53 мм Расстояние между ножной и тазовой секцией не более 32 мм Вес стола не более 220 кг Безопасная рабочая нагрузка на стол составляет не менее 200 кг. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Опора для рук |  | Опора для рук должна быть предназначена для размещения руки пациента. Допустимая нагрузка на столик от 15 кг. Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь. Регулируется по высоте и поворачиваться вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах от 0 до100 мм. Опора имеет фиксирующий ремень. Материал ремня мягкая синтетическая ткань | 2 штуки |
|  |  | 2 |  | Опора для тела (боковые упоры) |  | Опоры для тела имеют дугообразную форму для удобного прилегания к телу пациента. Возможность использования в качестве плечевого упора. Возможность использования в качестве упора для ног. Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь. | 2 штуки |
|  |  | 3 |  | Опора для плеч |  | Служит для стабилизации пациента в положении лежа со стороны плеч, особенно при положении Тренделенбурга. Состоит из полиуретанового матраса прямоугольной формы, изогнутого в форме почки и опорной части, изготовленной из нержавеющей стали с матовой отделкой, обеспечивающей регулировку высоты и расстояния от пациента. | 2штуки |
|  |  | 4 |  | Анестезиологическая ширма (дуга анестезиолога) |  | Ширма выполнена из нержавеющей хромникелевой стали. Длина ширмы относительно ширины панели стола 610 мм. Диапазон регулировки высоты ширмы относительно панели стола не менее 250 мм. | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Штанга для инфузий |  | Предназначена для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций. Количество подвесных крюков, - не менее 2 шт. Диапазон регулировки высоты штанги от 0 до 600 мм. Штанга и крепления к столу изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали. | 1 штука |
|  |  | 6 |  | Ремень для тела |  | Ремень предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола. Длина ремня не менее 2100 мм. Ширина ремня не менее 100 мм. | 1 штука |
|  |  | 7 |  | Ремень для рук |  | Используется для иммобилизации верхних конечностей на высоте запястья. Материал ремня мягкая синтетическая ткань. Крепится к к опоре для рук, Оснащен регулировкой затяжки ремня. Ширина ремня не менее 100 мм | 2 штуки |
|  |  | 8 |  | Ножной ремень |  | Ремень для фиксации голени с пряжкой. Служит для иммобилизации нижней части ног пациента на операционном столе. Материал ремня мягкая синтетическая ткань. Крепится на боковой планке операционного стола. Шириной не менее 100 мм. | 2 штуки |
|  |  | 9 |  | Ортопедические тяги, приставка |  | Функциональная передвижная ортопедическая приставка напольного типа, оснащенная тазовой секцией и съемными опорами (подколенными, нижними и для стоп). Конструкция приставки позволяет проводить ортопедические и травматологические операции с применением рентгеновского аппарата. Ортопедическая приставка может использоваться с любым типом операционного стола (используется при операциях на бедре, колене, голени, лодыжке с возможностью вытяжения). В ходе операции с помощью этой стойки можно выполнить боковое вытяжение ноги пациента, вытяжение на животе и раскрытое положение тела. Должна быть изготовлена из хромированной и крашеной напылением стали. Технические характеристики: Длина: 1550±50 мм Ширина: 450±50 мм Горизонтальное вращение тягового устройства: 0–180° Расстояние тягового устройства (тяговый диапазон, диапазон тракции): 0–140 мм ±10% Регулировка высоты тягового устройства: ≥190 мм | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, адрес: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Операционный светильник однокупольный, потолочный |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике, модель/марка, каталожный номер. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Купол с подвесным кронштейном |  | Операционный светильник предназначен для использования в операционных залах в т.ч. в нейрохирургии , процедурных кабинетах, для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур. Однокупольный операционный потолочный светильник; стандартное электропитание 100-240V. Диаметр купола не более 63 см, вес одного купола не более 11 кг. Купол изготовлен из термостойкого пластика, обладающего высоким сроком службы и механической прочностью. Современная монолитная конструкция купола обеспечивает простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным потоком, внешняя часть купола не имеет винтов и иных крепежей. Рабочая часть (световая панель) черная, глянцевая, на световой панели расположены три независимых световых модуля в каждом из которых установлено по 18 светодиодных элемента, в общей сложности, установлено 54 светодиода, обеспечивающих — освещенность 160 000 люкс. Световые модули имеют возможность быстрой замены силами пользователя. В центре световой панели расположена съемная стерилизуемая ручка для позиционирования и регулировки. Также светильник оснащен двумя независимыми ручками по краю купола. Стерильная центральная ручка также используется для регулировки диаметра светового пятна. Регулировка интенсивности освещения, а также управление режимом Эндо осуществляется при помощи панели управления, расположенной на кронштейне купола. Панель управления - механическая, регулировка – ступенчатая, со светодиодной индикацией выбранного режима и интенсивности освещения. Возможность включения светильника поворотом стерильной рукоятки. Операционный светильник имеет функцию «эндоскопического» света. Эта опция заключается в снижении интенсивности основного источника белого света лампы во время эндоскопических процедур. Эта функция активируется нажатием и удержанием (ок. 2 сек.) кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления светильника. Светодиоды, отвечающие за функцию подсветки эндоскопа, являются теми же светодиодами, которые обеспечивают основное освещение. Интенсивность "эндоскопического света" можно настроить с помощью десяти ступенчатого регулятора или плавно, удерживая кнопку яркости аналогично стандартному режиму работы. Масса светильника не более 61 кг (B зависимости от типа установочного блока выбираемого по высоте помещения). Напряжение питания: 24 В пост. тока Освещенность на расстоянии 1 м: 160 000 лк Регулируемая освещенность: 25 - 100% Индекс цветопередачи Ка: 96 Цветовая температура: 4400 K Диаметр рабочей зоны d10: 210 мм Диаметр рабочей зоны d50: 105 мм Регулируемый диаметр рабочей зоны Повышение температуры возле головы хирурга: <1°С. Глубина освещенности: L1+L2 20%: 68 cm L1+L2 60%: 47 cm Потребляемая мощность купола: 55 Вт Класс электроизоляции: 1 Степень защиты купола: 1Р 43 Регулировка силы света (B диапазоне 25-100% от максимальной освещенности) с помощью десятиступенчатого механического переключателя. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Установочный блок с горизонтальным поворотным кронштейном |  | Крепление потолочное; вращение горизонтальных поворотных кронштейнов вокруг установочного блока без ограничений. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Прямой кронштейн |  | Предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Консоль светильника |  | Световой модуль из 18 светодиодов, возможность быстрой замены модуля в куполе светильника. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Удлинитель |  | Металлический цилиндр из стали для крепления светильника. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Стерильная ручка |  | Стерильная ручка. Специальная ручка для позиционирования светильника. Стерилизуемая. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С + +22°С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул.Муканова 5/3. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки: 60 календарных дней, не позднее 60 дней после подписания договора, адрес:г. Караганда, ул.Муканова 5/3 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                  Курмангалиев Е.Т.